成都中医药大学中医药分析共享平台蛋白组学科研平台建设项目采购需求

一、项目概述

本项目主要通过购置一台超高分辨生物质谱仪，配合平台已有设备核磁共振波谱仪、高效液相-三重四极杆串联质谱等设备，可完成蛋白组学完整研究平台。

二、主要标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨生物质谱仪 | 台 | 1 | 是 | 是 |

三、技术要求

- 功能要求：

同时满足代谢组学以及蛋白质组学研究使用。代谢组学层面要求满足包括靶标分析、轮廓分析、指纹分析、表型分析等研究需求。蛋白质组学研究要求满足1.使用二级质谱进行大规模高通量的蛋白质鉴定；2.翻译后修饰蛋白质组学，包括翻译后修饰类型和位点的鉴定；3.定量蛋白质组学，包括非标记定量、in vitro和in vivo同位素标记相对定量、以及目标蛋白质的绝对定量；4.基于完整蛋白质的Top-down蛋白质组学。

- 后续运行维护、备品备件、升级更新等要求：

1.设备需要氮气发生器，每年需更换氮气发生器

2.色谱柱运行成本，2个月消耗一根色谱柱，每根色谱柱

3.色谱级甲醇/乙腈、质谱级甲酸/醋酸铵

- 各项具体指标要求：

（1）设备名称：超高分辨生物质谱仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 |  | - 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz - 环境温度：18-27℃（最优：18~21℃） - 相对湿度：20-80% - 气体需求：高纯氮气，最大消耗量不大于20L/min | 是 |
| 2 | 质谱部分 | ▲ | 2.1 离子源部分- Ion Max NG 离子源 2.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作； 2.1.2喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。雾化后，废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净； 2.1.3 具有雾化气和辅助雾化气，进一步提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果抗污染能力； 2.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-1000l/min； 2.1.5 全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式； 2.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能； 2.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度； 2.2 离子传输系统 2.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担； 2.2.2 大口径高容量离子传输管(HCTT)，确保更多离子进入质谱系统，得到更好的信号响应； 2.2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力； 2.2.4 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空, 待机时不需要消耗氮气； 2.2.5 电动离子漏斗（EDIF）：有效捕获离子并聚焦，提高传输效率，减少离子损失，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清晰方便； 2.2.6带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音，提高灵敏度； 2.3 质量分析器部分： 2.3.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱串联的组合，质量范围40-6000m/z 2.3.2仪器分辨率：480,000 FWHM ( m/z≤200)；≥4档可调 2.3.3双曲面分段四极杆，分辨率可到0.4Da；可选择隔离窗口宽度0.4Da-1200Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500m/z 2.3.4谱内动态范围：>5,000 2.3.5 质谱采集速率：40Hz；分辨率≥60000 FWHM时，不少于3张/秒； 2.3.6 正负离子切换速度：一个完整周期采集速度>1.4Hz（一个完整周期即在分辨率60,000下获得正负离子谱图各一张） 2.3.7 质量轴稳定性：设备校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609质量精确度≤3ppm 2.3.8 鉴定能力及灵敏度 2.3.8.1 500ng 293T细胞裂解液60min梯度，鉴定proteins > 4000; 2.3.8.2 500ng 293T细胞裂解液60min梯度，鉴定peptides > 25000; 2.3.8.3 MS/MS灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 100:1 2.3.8.4选择离子扫描SIM灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 150:1 2.3.9 质量准确度：外标法≤3ppm RMS；内标法≤1ppm RMS； 2.3.10 扫描模式 2.3.10.1高分辨全扫描MS和MS/MS 2.3.10.2高分辨选择离子扫描 2.3.10.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描 2.3.10.4高分辨正负离子切换扫描 2.3.10.5高分辨数据依赖子离子扫描 2.3.10.6高分辨数据非依赖扫描（DIA-MS/MS） 2.3.10.7高分辨平行反应监测子离子扫描 2.3.11检测器: FT无损检测；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，请额外提供相应备用检测器至少5个。 2.3.12 可选配Biopharma选项，扩展质荷比范围至m/z=8000。 | 是 |
| 3 | 纳升液相 |  | 3.1纳流泵 （Binary Pump N，二元泵 N） 3.1.1 泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵； 3.1.2 压力范围：150 MPa， (1500 bar，21,750 psi)；（注意:可用的总柱压取决于流动相粘度和流速） 3.1.3 可设定流速范围：1 nL/min–100 µL/min, 1 nL 增量； 3.1.4 建议流速范围：100 nL/min–100 µL/min； 3.1.5 泵溶剂通道：2 个（每个泵一个）； 预校准：100% 乙腈、100% 水、80/20 乙腈/水 (%, v/v)、90/10 甲醇/水 (%, v/v)；（注意：有指导的定制溶剂校准程序可用于校准其他溶剂） 3.1.6 泵对系统梯度的延迟体积：<25 nL； 3.1.7生物兼容性：兼容； 3.1.8 梯度延迟体积：<0.5 µL (20 µm 内径管路，纳流/毛细流 direct injection进样方式)；<2.0 µL (50 µm 内径管路，微流 direct injection进样方式)； 3.1.9 pH 范围：2-10 3.1.10系统监控；直接系统控制；在系统中诊断和故障排除；远程访问选项（取决于现场 IT 基础设施)； 3.1.11 安全特性：内置泄漏检测和安全泄漏处理：超压监测、温度监测； 3.1.12环境操作条件：温度5–35 °C；20-80% 相对湿度 (非冷凝) ；最大限度海拔 2000 m； 3.2自动进样器 (Split Sampler NT) 3.2.1进样体积范围：标配: 0.01–25 μL, min 步长 0.01 μL ； 3.2.2自动进样器控温：4–40 °C, 在 <80% 相对湿度下，低于环境温度 ≥23 K； 3.2.3样品盘温度稳定性：±1 °C； 3.2.4 样品盘和容量：1.5ml样品瓶最多能放216个；可支持96孔板和384孔板； 3.2.5 自动进样器的工作原理：Split-loop injection； 3.2.6 自动进样器溶液：4 个洗针液：内外针洗，强弱各一； 3.2.7 瓶底检测技术：有, 带有样品瓶底部检测和推荐样品瓶，可以吸取3µL中的2.5µL； 3.2.9 SmartInject 技术：有，带主动压力监测； 3.2.10进样方式：带loop环内联的直接进样；带有离线loop环的直接进样；Trap-and-elute 进样，带有反吹或前冲洗脱；加热的trap-and-elute 进样，带反吹或前冲洗脱（需要带一个 2 位 6 通切换阀的柱温箱 N） 3.3柱温箱 N（Column Compartment N） 3.3.1 温控范围：最低: 高于室温5 K；最高: 不安装六通阀80℃；最高: 安装六通阀60℃； 3.3.2 温度精度：±0.1 K； 3.3.3 加热时间：从 35 °C 到 65 °C ±1 K 不到 12 分钟； 3.3.4 温度准确度：±0.5 K （在 50 ˚C 设定点）； 3.3.5 柱容量：最大可用线性色谱柱加上接头长度为：300 mm； 3.3.6 切换阀：可选配，在柱温箱内，接地；最多 2 个阀门； | 是 |
| 4 | 数据处理系统 | ▲ | 品牌主流电脑工作站（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；简洁人性化的操作界面可以实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Windows 10英文操作系统（64bit），软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。 | 否 |

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物/服务期/工期 | ▲ | 签订合同后3个月内到货 |
| 2 | 质保期 | ★ | 两年质保 |
| 3 | 服务标准/售后服务要求 | ★ | 所有硬件（两）年免费维修、所有软件（ 两 ）年免费保修升级、电话保修（24）小时内上门服务、（72）小时内排除故障，免费提供售后应用支持服务，包含代谢组、蛋白质组学的支持，由专业应用工程师完成，质保期后两年内免收维修工程师上门服务费 |
|  | 包装运输 |  |  |
|  | 培训要求 | ★ | 仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间一周。 在安装半年内或应用户时间要求，用户实验室现场或厂商实验室开设培训课程，提供至少两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。 |
|  | 验收标准 |  |  |
|  | 货物/服务/建设地点 |  |  |
|  | 保险 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

五、落实政府采购相关政策情况

本项目为：非专门面向中小企业采购项目