成都中医药大学经穴效应临床生物信息采集、检测与储存平台采购需求

- 项目概述

温度感觉分析仪采用物理的冷、热温度变化等的方法刺激皮肤，并通过A-Delta和C类纤维传导至中枢背束，能够定量的评价躯体感觉病变。配合肌电诱发电位仪，能够完成痛觉诱发电位检测，可以客观评价痛觉传导通路的病变，而且对于神经痛的发病机制研究具有重要价值。温度感觉分析仪主要用于评估和测量人体对各类感觉刺激的反应阈值和感知能力。在神经科学、疼痛医学、康复医学等多个领域 ，以定量化的方式测量人体对这些刺激的感知反应。

随着社会生活水平的提高，人的精神健康愈发受到重视，人体脑电检测系统是一款通过采集人体皮层脑电，来评估人的思维活动和精神状态的一款设备，在情绪变化、注意力、学习记录、感觉、脑区患病等导致的脑电信号变化监测中具有广泛应用。我研究院拟开展人体脑电相关的研究课题和实验课程，用于研究人的情绪状态、精神状态、病理状态等情景下的脑电变化，多通道脑电监测系统是我们必备的基础设备，可以很好的满足实验需求，推动相关研究课题和实验课程的开展。

呼吸功能是评估人体心肺功能的重要指标，其中呼吸代谢的相关参数如：O2和CO2的消耗和生成，呼吸代谢率、呼吸交换比等是判断呼吸功能的重要参数，这些参数需要采用专业的设备进行测量，即人体代谢测量系统。该设备的购置可运用于人体呼吸代谢的教学和科研实验，为开展人体代谢研究项目和培养技术人才打下基础。

体动记录仪是一款用于监测活动强度的仪器，它基于便携、无创、精准的优势被应用于如：睡眠/觉醒模式的评估、日常活动强度监测、药物检测、行为遗传学及减肥等多个领域。活动水平的强弱能够在一定程度上侧面反映睡眠障碍、注意缺陷多动障碍等疾病的存在情况。我实验室拟开展多个人体健康的社区性研究，需要对特定人群的身体活动数据和睡眠数据进行采样，以评估疾病、生活方式、环境因素等对身体健康和睡眠的影响。人体活动记录仪是该研究开展的核心设备。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度感觉分析仪 | 台 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 多通道脑电监测仪 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 人体代谢测量系统 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 4 | 人体活动记录仪 | 套 | 3 | 否 | 是 |

三、技术要求

- 各项具体指标要求：

- 设备名称：温度感觉分析仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.硬件功能 |  | 用途：采用物理的冷、热温度变化等的方法刺激皮肤，并通过A-Delta和C类纤维传导至中枢背束，能够定量的评价躯体感觉病变。配合肌电诱发电位仪，能够完成痛觉诱发电位检测，可以客观评价痛觉传导通路的病变，而且对于神经痛的发病机制研究具有重要价值。 |  |
| 2 |  |  | 设备为一体化主机系统，检测类型包含但不限于：冷觉/热觉/冷痛/热痛阈值测定；痛觉时间总和评价；可与肌电图相连完成痛觉诱发电位刺激功能。 |  |
| 3 |  |  | 探头包含但不限于：ATS标准探头、CHEPS标准探头。 |  |
| 4 |  |  | 探头冷却系统：水冷。 |  |
| 5 |  | ★ | 测试温度范围：ATS：0℃ - 53℃，CHEPS：0℃ - 55℃。 |  |
| 6 |  | ★ | 降温速率：ATS：0.1-13℃/s，CHEPS：0.1-40℃/s。 |  |
| 7 |  | ★ | 升温速率：ATS：0.1-13℃/s，CHEPS：0.1-70℃/s。 |  |
| 8 |  |  | 温度调节精度：0.1℃。 |  |
| 9 | 2.软件功能 |  | 中文检测软件：包括冷觉/热觉/冷痛/热痛阈值检测软件；痛觉刺激控制软件。 |  |
| 10 |  | ★ | 检测模式：极限法（Limits）、水平法（Levels）、温度觉阈法（TSL）、上升和保持法（R&H）、搜索法（Search）、链式法（Chain）、脉冲（仅Cheps模式） |  |
| 11 |  |  | 具有病员数据库：包括正常参考值/统计分析，自动图文报告生成，病历管理。 |  |
| 12 | 3.其他功能 |  | 具备外触发接口，能够与科室肌电图联机完成痛觉诱发电位检测功能。 |  |
| 13 |  |  | 计算机为英特尔酷睿处理器，≥8G内存，≥500G硬盘。 |  |
| 14 |  |  | 具有彩色喷墨打印功能。 |  |

（2）设备名称：多通道脑电监测仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、主机参数 | ▲ | 可从同一实验对象采集不少于20通道头皮脑电信号，并能同时获得2通道生物电及1通道GSR信号，用于人体心血管、神经肌肉、精神生理学等多方面研究； | 彩页及技术参数材料（下同） |
|  |  | ▲ | 配备事件标记通道，用于对特定事件打标； |  |
|  |  | ★ | 需配备人体脑电帽，电极采用Ag-AgCl； |  |
|  |  | ▲ | 信号输入范围不应小于±180mV； |  |
|  |  | ▲ | 噪声范围在100Hz采样频率下小于1uV，500Hz采样频率下小于2uV； |  |
|  | 2、软件参数 | ▲ | 软件最多同时可呈现不少于128通道数据，采样率可达10kHz； |  |
|  |  | ★ | 软件预设多种EEG分析模板供使用者选择，α、β、θ、δ等脑电波频谱分布也能够轻易计算并以图形形式呈现； |  |
|  |  |  | 分析结果可以导出为text、EDF、Matlab等多种数据格式，兼容Dadisp、Python、Matlab、Labview、C++等语言，方便使用者后续分析； |  |
|  |  |  | 实时显示数据，并能对数据进行分析计算（均值、微分、积分、峰值、FFT分析、频谱分析等）； |  |
|  |  |  | 可进行公式设计，以便于对各通道数据进行各种复杂数学计算； |  |
|  |  |  | 可选用多种显示方式、多种触发控制方式以及自定义输出方式； |  |
|  |  |  | 软件适用Windows、OSX系统。 |  |
|  |  |  | 分析软件内置刺激演示/实验构建器功能； |  |
|  |  |  | 使用各种预设蒙太奇轻松查看数据，可将蒙太奇数据显示为原始脑电图信号，或以各种脑电图功率波段显示； |  |
|  |  |  | 可根据脑电图功率带计算自定义指数以量化活动，例如放松、任务参与等； |  |
|  |  | ▲ | 分析功能可以通过使用各种开源 EEG 分析程序进行扩展。 |  |

（3）设备名称：人体代谢测量系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、主机参数 |  | 系统主机需多于4通道输入信号通道，电压输入范围不低于±10V； | 彩页及技术参数材料（下同） |
|  |  | ▲ | 仪器需内置压氧气、二氧化碳、温度、大气压力和心率传感器等多种传感器，用于人体呼吸代谢相关参数的测量； |  |
|  |  |  | 仪器应具备呼吸代谢接口、温度监测接口、1个心率监测接口和两个特制接口，以满足多种不同的信号输入需求； |  |
|  |  | ▲ | 可用于测量人体或动物基础代谢率（BMR）、休息代谢率（RMR）、通换气比值（RER）、久坐/轻微活动时VO2及VCO2、VCO2 max |  |
|  |  | ▲ | 红外法检测CO2，检测范围不小于0-10%；误差<0.26%CO2；漂移量：4小时内< 0.05 %，24小时内< 0.2%；预热时间≤5min； |  |
|  |  | ▲ | 顺磁法检测O2，检测范围不小于0-50%；误差<0.2%；漂移量：前24小时< 0.4%，接下来一周< 0.2%，接下来每个月< 0.2%；预热时间≤1min； |  |
|  |  |  | 具有不小于5L的气体混合仓，用于测量VO2、VCO2、RER和其他代谢参数； |  |
|  |  | ★ | 具有一体式人体呼吸面罩，符合解剖学轮廓的面罩设计，带有弹性肋状支撑结构，可实现无泄漏的舒适贴合； |  |
|  | 2、软件参数 | ★ | 具有专用数据分析软件，界面简洁，使用方便 ； |  |
|  |  | ▲ | 软件具有代谢分析模块，可检测并分析呼吸代谢相关数据：Abs.VO2、Abs.VCO2、Rel.VO2、Rel.VCO2、RER、REE、METS、VE、Watts、HR、VO2, VCO2, RER vs. Time、VCO2 vs. VO2；VE vs. VO2、VE vs. VCO2、HR, VCO2 vs. VO2、%Fat、VE vs. Watts、HR, VO2/HR vs. Watts、VO2, VCO2 vs. Watts、VE/VO2, VE/VCO2 Vs. Watts |  |
|  |  |  | 软件最多同时可呈现不少于128通道数据，采样率不低于10kHz； |  |
|  |  |  | 实时显示数据，并能对数据进行分析计算（均值、微分、积分、峰值、FFT分析、频谱分析等）； |  |
|  |  |  | 可进行公式设计，以便于对各通道数据进行各种复杂数学计算； |  |
|  |  |  | 数据及分析结果可以保存为多种格式，兼容Dadisp、Python、Matlab、Labview、C++等语言； |  |
|  |  |  | 可选用多种显示方式、多种触发控制方式以及自定义输出方式； |  |
|  |  |  | 软件适用Windows、OSX系统。 |  |

（4）设备名称：人体活动记录仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★ | 可用来记录生理活动测量，佩戴方便，可长时间记录和统计各种生理活动参数；适用于各种年龄段、各种人群（如患有某类疾病的人群）、孕妇，军人； 适用于进行活动习惯与疾病的关联性研究：如肥胖，帕金森症，糖尿病等与活动的关联性；环境或器械与运动的关联性研究：如小学运动场地的规划安排，与学生活动强度的关联性研究 |  |
| 2 |  |  | 三轴加速计动态范围不小于+/- 8G |  |
| 3 |  |  | 配戴时间传感器：集成化的放在设备底部的传感器，电容性接触技术可决定设备是开/关, 以便对虚戴情况的判别 |  |
| 4 |  | ▲ | 存储空间不小于2G；以30Hz的采样频率可运行不少于120天 |  |
| 5 |  | ▲ | 电池可续航不少于25天 |  |
| 6 |  |  | 重量不大于19g |  |
| 7 |  |  | 数据接口采用USB 2.0 , 无线Bluetooth® Smart 技术与软件平台进行通讯连接 |  |
| 8 |  |  | 采样频率范围不小于 30-100Hz |  |
| 9 |  |  | 无需进行加速器校准，使用方便 |  |
| 10 |  |  | 具有出色的防水性能，1m内可运行不少于30min |  |
| 11 |  | ★ | 受试对象可以自由活动，数据更能体现受试对象的日常正常活动 |  |
| 12 |  | ★ | 可适应各种环境的记录。如家庭，户外，商场，运动场。受试对象不用一直停留在受试地，不受空间位置的限制 |  |
| 13 |  |  | 根据研究课题，可佩戴在腕部，脚踝，腰部，大腿等位置，腰带长度需配置多种规格可选 |  |
| 14 |  |  | 具有专业数据采集分析软件，可进行设备配置、数据采集，批量数据下载，观察及处理采集的的活动数据。通过软件数据可以方便的导出为CSV格式文件或纯文本文件（TXT）供其它分析软件使用（例如SPSS,SAS）。软件直观界面友好，大量数据分析选项的设计，使研究课题的效率及效能最大化。 |  |
| 15 |  |  | 软件检测参数：佩戴时间检测、包括原始加速度值，能量消耗, 能量代谢当量，计步，活动强度，定位，总睡眠时间，睡眠效率，光照水平等。 |  |
| 16 |  |  | 专业睡眠分析模块：自动记录卧床时间/起床时间；自定义睡眠算法工具；觉醒次数统计；周期性腿动评分；动态图表；数据图表及报告；睡眠数据文件的批处理评分 |  |
| 17 |  |  | 单份软件允许1台计算机平台进行数据的全面分析和5台计算机同时进行设备的配置、激活和数据查看 |  |
| 18 |  | ▲ | 单份软件使用年限至少不低于5年 |  |
|  |  |  | 软件无通道数限制，可同时进行1至上百人的活动记录研究。 |  |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。