成都中医药大学中医证候生物学四川省重点实验室基础设施科研平台建设项目采购需求

一、项目概述

中医证候生物学四川省重点实验室的建设，将从中医的核心理论——证候作为切入点，以中医整体观为指导思想，结合临床需要，运用现代技术方法，研究中医证候发生与演变规律，中医证候智能辅助辨证，从理法角度诠释经典名方防治疾病的科学内涵，扩大经典名方的临床使用范围，促进中医药在临床实践中的个体化治疗应用。 研究方向之四：中医证候数字化创新研究 证候作为中医学的核心理念，是中医辨证论治的基石。深入理解中医证候，明确疾病发生和发展的根本原理，才能确保临床处方的灵活性与有效性。随着现代计算机技术的快速发展，人工智能已广泛应用于中医临床、科研等多个领域。因此，本研究方向以“立足证候”和“人机协同”为指导思想，建立规范的证候信息采集平台，采集症状、体征、生物学特征检测指标，形成数据集，根据中医临床诊疗思维规律和专家经验，结合人工神经网络和深度学习算法等人工智能技术，进行中医证候智能辅助辨证。本研究方向亦力图为中医四诊信息赋予数字化内涵，推动中医证候数字化与感知智能结合的构建与发展。 围绕以上研究内容，已经立项国家级项目、省部级项目90余项，发表科研论文500余篇。为基础医学院的硕士、博士研究培养也做出了积极贡献。

随着我校“双一流”高校建设的需求，基础医学院的科研水平也在不断提升，中医基础课题组对中医证候相关仪器设备的需求增加。因此，迫切需要采购证候相关的仪器设备完善中医证候学平台的建设，以满足当下的科研需求。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舌面诊测信息采集系统 | 套 | 2 | 否 | 是 |
| 2 | 脉象诊测信息采集系统 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 冷冻干燥机 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 4 | 动物全自动生化分析仪+电解质 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 5 | 湿热箱 | 套 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 超声波细胞破碎仪 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 7 | 电动移液管控制器 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 8 | 隔膜真空泵 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 9 | 低温冷却循环泵 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 10 | 蓝光切胶仪 | 台 | 1 | 否 | 否 |

- 功能要求

（1）舌面诊测信息采集系统：

能够准确采集舌象和面部的图像信息，包括颜色、形态等细节。

具备图像分析功能，能对舌象和面诊特征进行识别和量化分析。

（2）脉象诊测信息采集系统：

精确检测脉象的各种特征，如脉象的形态、力度、节律等。

可实时显示和记录脉象数据，并能进行数据分析和对比。

（3）冷冻干燥机：

实现高效的冷冻和干燥功能，确保样品在干燥过程中保持良好品质。

精确控制温度、真空度等参数，满足不同样品的处理要求。

（4）全自动生化分析仪：

可对多种生物样本进行自动化的生化项目检测。

具备高精度、高重复性的检测能力，快速准确地给出检测结果。

有完善的样本管理和检测流程控制功能。

（5）湿热箱：

精确控制温度和湿度，在设定范围内稳定运行。

提供均匀的温湿度环境，满足不同实验或测试的需求。

- 超声波细胞破碎仪：

用于多种动植物病毒、细胞细菌及组织的破碎，超声波细胞破碎仪同时可用来乳化分立、匀化提取、消泡清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应。

- 电动移液管控制器：速度控制 S1移液管电动移液器后方独立的吸液和吹液按 钮可以分别设定吸液(上方按钮)和吹液(下 方按钮)速度。

- 隔膜真空泵：完全替代水循环泵

- 低温冷却循环泵：环保制冷剂

- 蓝光切胶仪：切胶仪和现有的凝胶成像系统兼容，可以置于凝胶成像系统内，进行拍照和分析。

- 各项具体指标要求：

- 设备名称：舌面诊测信息采集系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 |  | 设备安全性得到国家权威机构的认证，通过细胞毒性、过敏反应以及皮肤刺激、电磁兼容等项目的实验 | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 光源环境 | ▲ | 为LED灯照明光源，模拟日光光源， 光源显色指数≥88，色温范围4500k～6500k | 产品彩页有详细参数 |
| 3 | 口照度值允差范围 |  | 舌面象采集窗口照度值允差范围≤±10% | 须提供检测机构出具的检测报告 |
| 4 | 面色分析功能 |  | 输出报告含有面色结果 | 须提供检测机构出具的检测报告 |
| 5 | 舌象分析功能 |  | 出报告含有舌象结果 | 须提供检测机构出具的检测报告 |
| 6 | 可自动分析舌色特征， 可自动分析苔色特征，1可自动分析苔质特征， 可自动分析舌形特征， |  | 舌色分析须不低于7种结果； 苔色分析须不低于3种结果； 苔质分析须不低于6种结果； 舌形分析须不低于4种结果； | 产品彩页有详细参数 |
| 7 | 中医体质辨识 |  | a 符合中华中医药学会ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准，可输出9种基本体质以及百余种复合体质； b 可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示； c 可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务； | 产品彩页有详细参数 |
| 8 | 老年人体质辨识功能 |  | 符合中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求 | 产品彩页有详细参数 |
| 9 | 数据管理功能 |  | 1）工作量统计 a.支持自动统计医生各个测评项目的使用人次。 b.支持科室管理员账户看到各个医生各个测评项目的使用人次，支持管理员账号查看下级账号的使用人次，支持上级医疗机构或者卫计委看到下属各个医院的使用人次。 2）地区常住人口年龄分布图 通过对所在地区居民进行中医药健康管理服务，建立中医药健康档案，可以自动统计出此地区常住人口年龄分布图，每10岁为一年龄段，同时统计各年龄段男女人数，可综合查看此地区常住人口年龄分布结构，性别分布是否合理。 3）成年人体质类型分布图 通过对18-64岁成年人进行中医体质辨识，可以自动统计出成年人9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别成年人9种体质类型分布特点，了解地区整体成年人体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区成年人群9种体质类型分布差异。 4）老年人体质类型分布图 通过对65岁及以上老年人进行老年人中医体质辨识，可以自动统计出65岁及以上老年人9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别成年人9种体质类型分布，了解地区65及以上老年人体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区65岁及以上老年人群9种体质类型分布差异。 5）居民中医心理类型分布图 通过对居民进行中医心理（五态人格）测评，可以自动统计出地区居民五类中医心理类型分布图，了解地区居民五类中医心理类型分布，同时可以筛选出不同性别人群五类中医心理类型分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民五类中医心理类型分布差异。 6）居民常见疾病分布图 通过对地区居民进行常见病中医辅助辨证决策，可以自动统计出居民高发前十常见疾病分布图，了解居民常见疾病分布，同时可以筛选出不同性别人群高发前十疾病分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民高发前十疾病分布差异。 7）居民常见中医证型分布图 通过对地区居民进行常见病中医辅助辨证决策，可以自动统计出居民高发前十中医证型分布图，了解居民高发前十中医证型分布，同时可以筛选出不同性别人群常见中医证型分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民高发前十中医证型分布差异。 8）数据管理 a.支持查看、导出、打印所有项目的测评数据。 b.支持按照性别、年龄、测评时间、测评项目、测评结果、既往病史、家族病史等多种自由组合进行筛选数据，选出的数据支持自由选择各条数据导出，支持一键全部数据导出。 c.导出的数据是EXECL格式文件，包括所有测评数据以及结论数据， d.支持一键全部打印数据，支持筛选后个体化打印。打印的数据是PDF格式，包括所有测评填写的量表和个体化测评报告。 | 产品彩页有详细参数 |

- 设备名称：脉象诊测信息采集系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉象采集单元要求 | ▲ | 1）.脉搏信号采集装置应为目前最先进的电机驱动的机械装置，实现自动加压； 2）.脉搏具有独立的十字定位组件：具有对准脉搏位置的定位标记； 3）灵敏度：2.5mV/g±5%； 4）具有脉象分析功能，输出报告含有脉象结果，须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告； 5）须可自动分析脉象各项定量指标，提供中医脉象图及相关测量参数，输出量化参数不低于20种； 6）电离保护通电设备须具有单独的外接隔离电源； | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 诊断数据采集与分析功能 |  | 问诊采集分析及体质辨识单元要求 问诊量表及判定标准须符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》的要求； | 产品彩页有详细参数 |
| 3 | 配套软件功能模块要求 |  | 1、中医四诊合参体质辨识系统 1）在中医理论指导下，须根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，可自动分析出中医体质以及对应的中医脏腑辨证分型； 2）可辨别出12种体质辨识、20余种中医脏腑辨证分型，能输出四季个体化养生方案以及中医适宜技术干预方案，须提供输出报告为证明文件； 2、提供亚健康人群及中管局规范内要求的老年人群中医体质辨识 3、提供老年人高血压病辅助辨证及中医养生方案； | 产品彩页有详细参数 |
| 4 | 中医儿童体质辨识系统 |  | 可根据儿童体质辨识结果，提供个性化的健康指导方案，须提《儿童中医体质辨识健康管理系统》软件著作权。 | 产品彩页有详细参数 |
| 5 | 中医五态辨识调身养心系统 |  | ）提供中医五态人格测评分析，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案； 2） 五态人格系统必须具有国家版权局出具的《五态辨识调心养生系统》计算机软件著作权证书； | 产品彩页有详细参数 |
| 6 | 高血压病以及糖尿病慢病动态跟踪模块 |  | 须具有中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库； | 产品彩页有详细参数 |
| 7 | 数据管理功能 | ▲ | 1）工作量统计 a.支持自动统计医生各个测评项目的使用人次。 b.支持科室管理员账户看到各个医生各个测评项目的使用人次，支持管理员账号查看下级账号的使用人次，支持上级医疗机构或者卫计委看到下属各个医院的使用人次。 2）地区常住人口年龄分布图 通过对所在地区居民进行中医药健康管理服务，建立中医药健康档案，可以自动统计出此地区常住人口年龄分布图，每10岁为一年龄段，同时统计各年龄段男女人数，可综合查看此地区常住人口年龄分布结构，性别分布是否合理。 *3）老年人体质类型分布图 通过对65岁及以上老年人进行老年人中医体质辨识，可以自动统计出65岁及以上老年人9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别成年人9种体质类型分布，了解地区65及以上老年人体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区65岁及以上老年人群9种体质类型分布差异。 *4）儿童体质类型分布图 通过对0-6岁儿童进行儿童中医体质辨识，可以自动统计出儿童9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别儿童9种体质类型分布，了解地区0-6岁儿童体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区0-6岁儿童人群9种体质类型分布差异。 5）居民中医心理类型分布图 通过对居民进行中医心理（五态人格）测评，可以自动统计出地区居民五类中医心理类型分布图，了解地区居民五类中医心理类型分布，同时可以筛选出不同性别人群五类中医心理类型分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民五类中医心理类型分布差异。 *6）儿童偏颇体质与症状关系图 通过对0-6岁儿童中医体质辨识后，在每种偏颇体质人群所选的症状进行自动统计，筛选出0-6岁儿童每种偏颇体质中高发前十症状，8个偏颇体质可分别筛选出高发前十的症状。 | 产品彩页有详细参数 |

- 设备名称：冷冻干燥机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达标冷阱温度（空载） |  | ≤-78℃(环境温度≤30℃) | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 极限冷阱温度（空载） |  | ≤-83℃(环境温度≤25℃) | 产品彩页有详细参数 |
| 3 | 达标真空度（空载 |  | ≤10Pa | 产品彩页有详细参数 |
| 4 | 极限真空度 |  | 1Pa | 产品彩页有详细参数 |
| 5 | 最大捕水量 |  | 8Kg | 产品彩页有详细参数 |
| 6 | 搁板控温范围 |  | -50℃～70℃（控温精度：±0.5℃） | 产品彩页有详细参数 |

- 设备名称：动物全自动生化分析仪+电解质

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析速度 | ▲ | 比色200T/H，最高可达400T/H，满足批量测试需求 | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 最大可同时分析项目 |  | 83个（80生化+3ISE），保证实验课题所需项目测试 | 产品彩页有详细参数 |
| 3 | 测试原理 |  | 比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块) | 产品彩页有详细参数 |
| 4 | 样本位 |  | 40个样本位，可根据测试需要扩展至80个 | 产品彩页有详细参数 |
| 5 | 样本加样 |  | 2μL-45uL， 0.1µl步进，满足小标本量测试要求 | 产品彩页有详细参数 |
| 6 | 试剂盘制冷温度 |  | 2～12℃，保证试剂保存效果，提高结果准确性 | 产品彩页有详细参数 |
| 7 | 反应杯位 |  | 40个可重复使用的反应杯，光径5mm，降低反应杯更换成本，提高测试速度 | 产品彩页有详细参数 |
| 8 | 温控方式 |  | 包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，降低操作难度，降低维护费用 | 产品彩页有详细参数 |
| 9 | 比色杯清洗 |  | 比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率，提高结果准确性 | 产品彩页有详细参数 |
| 10 | 光学系统 |  | ：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光，后续光学器件维护成本低 | 产品彩页有详细参数 |
| 11 | 吸光度线性范围 | ▲ | 0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广 | 产品彩页有详细参数 |
| 12 | 参数试剂包项目 |  | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) 碱性磷酸酶(ALP) γ-谷氨酰转移酶(γ-GT) 尿素(UREA) 总胆红素(T-Bil) -重氮盐法 肌酸激酶(CK) 葡萄糖(Glu) -葡萄糖氧化酶法 肌酐(CREA) -肌氨酸氧化酶法 总胆固醇(TC) 甘油三酯(TG) 白蛋白(ALB) 总蛋白(TP Ⅱ) 钙(Ca) 无机磷(P Ⅱ) 脂肪酶(LIP) α-淀粉酶(α-AMY) 总胆汁酸(TBA) C-反应蛋白(CRP) | 产品彩页有详细参数 |

- 设备名称：湿热箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控温范围 | 重要 | 0-50℃ 控温精度0.1℃ 波动度±0.5℃-±1.0℃ 不均匀度±1.0℃ | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 控湿范围 |  | 50-95%RH 波动度±5%RH-±7%RH(国家标准) |  |
| 3 | 光照度 |  | 0-30000LX(0-410umol/m2.s)控制范围0~100级调光 |  |
| 4 | 升温时间 |  | 0℃升至40℃≦60分钟 |  |
| 5 | 降温时间 |  | 40℃降至10℃≦100分钟 |  |
| 6 | 控温控湿方式 |  | 采用箱体内 背面风道循环制冷，下进上出，循环均匀,风量为2m/s |  |
| 7 | 育苗盘 |  | 每层必须放下4个，尺寸为300*600mm或者400*600mm。 .光源搁架：每一层光源必须满足上下可调节。 |  |
| 8 | 软件主权 |  | 具有人工气候箱控制相关软件著作权。（投标文件中须附复印件） |  |
| 9 | 网络监控功能 |  | 控制系统带有远程监控功能和手机APP功能，带有wifi功能和以太网接口，可在全国各地通过电脑 人工气候箱的运行情况，可以在手机上面查看修改设置参数等功能。 |  |

- 设备名称：超声波细胞破碎仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎容量 |  | 0.1-600ml | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 温度监测系统 |  | 0-99℃ | 产品彩页有详细参数 |
| 3 | 总时间调节范围 |  | 0-999分钟 | 产品彩页有详细参数 |
| 4 | 随机变幅杆 |  | Φ6，可配变幅杆：∮2、Φ3、Φ10、Φ12 | 产品彩页有详细参数 |
| 5 | 占空比 |  | 0.1-99.9% | 产品彩页有详细参数 |
| 6 | 显示参数 |  | 样品温度检测显示、超声时间显示、超声完成提示、故障自动报警 | 产品彩页有详细参数 |
| 7 | 标准配置 |  | 电动升降光照隔音箱，超声波发生器、变幅杆6mm一支，及钛合金换能器组件系统 | 产品彩页有详细参数 |
| 8 | .售后服务 |  | 产品质保2年，终生维修服务；在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在48小时内到达用户现场进行维修服务。 | 产品彩页有详细参数 |

- 设备名称：电动移液管控制器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大移液速度 | 重要 | ≥13.5ml/s | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 适配移液管 |  | 1-100ml | 产品彩页有详细参数 |
| 3 | 一次满电后运行时间 |  | 25ml移液管可进行5500次循环吸放液操作 | 产品彩页有详细参数 |

- 设备名称：隔膜真空泵

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极限真空度(mbar) |  | ≥13 | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 抽气速度 (L/min) |  | ≥25 | 产品彩页有详细参数 |
| 3 | 类型 |  | 双级泵 | 产品彩页有详细参数 |

- 设备名称：低温冷却循环泵

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度显示 |  | LED显示，精度0.1℃ | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 温度稳定性 |  | ±0.3℃ |  |
| 3 | 泵吸力 |  | ≥0.2bar |  |

- 设备名称：蓝光切胶仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高灵敏度 |  | ≥0.5ng（1000bp）DNA | 产品彩页有详细参数 |
| 2 | 寿命长 |  | LED灯的使用寿命为50,000小时，不易损坏 | 产品彩页有详细参数 |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

非专门面向中小企业采购项目

3、采购项目主要技术指标和技术特点

（1）舌面诊测信息采集系统：

1.设备为便携式，可以单独采集舌面象，进行舌面象的临床、科研应用；

2）.设备预留升级端口，可以配合脉象采集系统升级为中医健康管理系统；使其具有“舌象”、“面色”、“脉象”、“体质辨识”四种中医诊断数据采集与分析功能；

3）.设备安全性得到国家权威机构的认证，通过细胞毒性、过敏反应以及皮肤刺激、电磁兼容等项目的实验。

2、舌象、面色采集单元

1).采集舌象时相机会自动产生倾斜角度，须提供检测机构出具的检测报告；

2）.舌面数据采集装置为封闭性的拍摄环境，内部有通风装置，内部所形成的气流；流量0.005m³/min-0.2m³/min；

3).拍摄孔为椭圆形，面部接触框有下颌托，与患者接触部分均可拆卸消毒；

4)▲.光源环境  为为LED灯照明光源，模拟日光光源， 光源显色指数≥88，色温范围4500k～6500k；

5）.舌面象采集窗口照度值允差范围≤±10%，须提供须提供检测机构出具的检测报告；

6）具有面色及舌象采集功能；

7）具有面色分析功能，输出报告含有面色结果，须提供须提供检测机构出具的检测报告；

8）可自动分析面色特征，面色分析须不低于11种结果；

9）可自动分析面色局部特征，局部特征分析须不低于2种结果；

10）可自动分析面部光泽特征，面部光泽分析须不低于2种结果；

11）可自动分析唇色特征，唇色分析须不低于3种结果；

12）具有舌象分析功能，输出报告含有舌象结果，须提供须提供检测机构出具的检测报告；

13）可自动分析舌色特征，舌色分析须不低于7种结果；

14）可自动分析苔色特征，苔色分析须不低于3种结果；

15）可自动分析苔质特征，苔质分析须不低于6种结果；

16）可自动分析舌形特征，舌形分析须不低于4种结果；

3、软件功能要求

1）中医体质辨识

a 符合中华中医药学会ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准，可输出9种基本体质以及百余种复合体质；

b 可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；

c 可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务；

2)老年人体质辨识功能

符合中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求

4、数据管理功能

1）工作量统计

a.支持自动统计医生各个测评项目的使用人次。

b.支持科室管理员账户看到各个医生各个测评项目的使用人次，支持管理员账号查看下级账号的使用人次，支持上级医疗机构或者卫计委看到下属各个医院的使用人次。

2）地区常住人口年龄分布图

通过对所在地区居民进行中医药健康管理服务，建立中医药健康档案，可以自动统计出此地区常住人口年龄分布图，每10岁为一年龄段，同时统计各年龄段男女人数，可综合查看此地区常住人口年龄分布结构，性别分布是否合理。

3）成年人体质类型分布图

通过对18-64岁成年人进行中医体质辨识，可以自动统计出成年人9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别成年人9种体质类型分布特点，了解地区整体成年人体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区成年人群9种体质类型分布差异。

4）老年人体质类型分布图

通过对65岁及以上老年人进行老年人中医体质辨识，可以自动统计出65岁及以上老年人9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别成年人9种体质类型分布，了解地区65及以上老年人体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区65岁及以上老年人群9种体质类型分布差异。

5）居民中医心理类型分布图

通过对居民进行中医心理（五态人格）测评，可以自动统计出地区居民五类中医心理类型分布图，了解地区居民五类中医心理类型分布，同时可以筛选出不同性别人群五类中医心理类型分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民五类中医心理类型分布差异。

6）居民常见疾病分布图

通过对地区居民进行常见病中医辅助辨证决策，可以自动统计出居民高发前十常见疾病分布图，了解居民常见疾病分布，同时可以筛选出不同性别人群高发前十疾病分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民高发前十疾病分布差异。

7）居民常见中医证型分布图

通过对地区居民进行常见病中医辅助辨证决策，可以自动统计出居民高发前十中医证型分布图，了解居民高发前十中医证型分布，同时可以筛选出不同性别人群常见中医证型分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民高发前十中医证型分布差异。

8）数据管理

a.支持查看、导出、打印所有项目的测评数据。

b.支持按照性别、年龄、测评时间、测评项目、测评结果、既往病史、家族病史等多种自由组合进行筛选数据，选出的数据支持自由选择各条数据导出，支持一键全部数据导出。

c.导出的数据是EXECL格式文件，包括所有测评数据以及结论数据，

d.支持一键全部打印数据，支持筛选后个体化打印。打印的数据是PDF格式，包括所有测评填写的量表和个体化测评报告。

5、免费开方数据接口，支持科研数据对接应用及科研升级。

- 脉象诊测信息采集系统：

1).设备为便携式，可以单独采集脉象，进行脉象的临床、科研应用；

2）.设备预留升级端口，可以配合舌面象采集系统升级为中医健康管理系统；使其具有“舌象”、“面色”、“脉象”、“体质辨识”四种中医诊断数据采集与分析功能；

2、脉象采集单元要求

1）.脉搏信号采集装置应为目前最先进的电机驱动的机械装置，实现自动加压；

2）.脉搏具有独立的十字定位组件：具有对准脉搏位置的定位标记；

3）▲.灵敏度：2.5mV/g±5%；

4）具有脉象分析功能，输出报告含有脉象结果，须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告；

5）须可自动分析脉象各项定量指标，提供中医脉象图及相关测量参数，输出量化参数不低于20种；

3、问诊采集分析及体质辨识单元要求

问诊量表及判定标准须符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》的要求；

配套软件功能模块要求

1、中医四诊合参体质辨识系统

1）在中医理论指导下，须根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，可自动分析出中医体质以及对应的中医脏腑辨证分型；

2）可辨别出12种体质辨识、20余种中医脏腑辨证分型，能输出四季个体化养生方案以及中医适宜技术干预方案，须提供输出报告为证明文件；

2、提供亚健康人群及中管局规范内要求的老年人群中医体质辨识

3、提供老年人高血压病辅助辨证及中医养生方案；

4、中医儿童体质辨识系统

1）可根据儿童体质辨识结果，提供个性化的健康指导方案，须提《儿童中医体质辨识健康管理系统》软件著作权。

5、中医五态辨识调身养心系统

1）提供中医五态人格测评分析，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案；

2） 五态人格系统必须具有国家版权局出具的《五态辨识调心养生系统》计算机软件著作权证书；

6、高血压病以及糖尿病慢病动态跟踪模块

7、须具有中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库；

中医养生干预方案应具有独立的知识产权，须提供《中医体质辨识与膳食指导系统》计算机软件著作权

8、数据管理功能

1）工作量统计

a.支持自动统计医生各个测评项目的使用人次。

b.支持科室管理员账户看到各个医生各个测评项目的使用人次，支持管理员账号查看下级账号的使用人次，支持上级医疗机构或者卫计委看到下属各个医院的使用人次。

2）地区常住人口年龄分布图

通过对所在地区居民进行中医药健康管理服务，建立中医药健康档案，可以自动统计出此地区常住人口年龄分布图，每10岁为一年龄段，同时统计各年龄段男女人数，可综合查看此地区常住人口年龄分布结构，性别分布是否合理。

3）老年人体质类型分布图

通过对65岁及以上老年人进行老年人中医体质辨识，可以自动统计出65岁及以上老年人9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别成年人9种体质类型分布，了解地区65及以上老年人体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区65岁及以上老年人群9种体质类型分布差异。

4）儿童体质类型分布图

通过对0-6岁儿童进行儿童中医体质辨识，可以自动统计出儿童9种体质类型分布图，同时可以筛选出不同性别儿童9种体质类型分布，了解地区0-6岁儿童体质类型分布特点以及男女体质类型分布差异，不同地区之间对比还可以看出不同地区0-6岁儿童人群9种体质类型分布差异。

5）居民中医心理类型分布图

通过对居民进行中医心理（五态人格）测评，可以自动统计出地区居民五类中医心理类型分布图，了解地区居民五类中医心理类型分布，同时可以筛选出不同性别人群五类中医心理类型分布，不同地区之间对比还可以看出不同地区居民五类中医心理类型分布差异。

6）儿童偏颇体质与症状关系图

通过对0-6岁儿童中医体质辨识后，在每种偏颇体质人群所选的症状进行自动统计，筛选出0-6岁儿童每种偏颇体质中高发前十症状，8个偏颇体质可分别筛选出高发前十的症状。

7）数据管理

a.支持查看、导出、打印所有项目的测评数据。

b.支持按照性别、年龄、测评时间、测评项目、测评结果、既往病史、家族病史等多种自由组合进行筛选数据，选出的数据支持自由选择各条数据导出，支持一键全部数据导出。

c.导出的数据是EXECL格式文件，包括所有测评数据以及结论数据，

d.支持一键全部打印数据，支持筛选后个体化打印。打印的数据是PDF格式，包括所有测评填写的量表和个体化测评报告。

- 冷冻干燥机

1、达标冷阱温度（空载）：≤-78℃(环境温度≤30℃)

2、极限冷阱温度（空载）：≤-83℃(环境温度≤25℃)

3、达标真空度（空载）：≤10Pa

4、极限真空度：1Pa

5、最大捕水量：8Kg

6、物料托盘、冻干量：

3+1搁板，层间距91mm，冻干面积0.3㎡，φ16西林瓶约1240个，φ22西林瓶约650个

7、搁板尺寸（长×宽×高）：340mm×300mm×15mm

8、搁板控温范围：-50℃～70℃（控温精度：±0.5℃）

9.物料温度探头：每层搁板1支（最高可选配4支）

10、主机外形尺寸（长×宽×高）：760mm×800mm×1600mm(不含压盖和有机玻璃门）

11、整机功率：3300W

12、适用电源：AC220V16A50Hz（可选配AC380V25A50Hz）

13、整机重量：285KG

14、适用环境：环境温度≤30℃

15、主要配置：主机一台、真空泵一台；加配：可进行判定冻干终点的压力升测试；在线测试样品结晶点和共融点，便于工艺优化

- 动物全自动生化分析仪+电解质

1.仪器类型：动物用分立式全自动生化分析仪，

2.动物生化：有动物专用数据库

3.▲分析速度：比色200T/H，最高可达400T/H，满足批量测试需求

4.最大可同时分析项目：83个（80生化+3ISE），保证实验课题所需项目测试

5.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)

6.▲样本位：40个样本位，可根据测试需要扩展至80个。

7.样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl步进，满足小标本量测试要求

8.试剂位：80个试剂位，可满足新增测试项目要求

9.试剂盘制冷温度：2～12℃，保证试剂保存效果，提高结果准确性

10.试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能，保证仪器稳定运行，保证结果准确性

11.反应杯位：40个可重复使用的反应杯，光径5mm，降低反应杯更换成本，提高测试速度

12.▲最小反应体积： 100µl-360uL，低试剂需求，降低20-50%测试成本

13.温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，降低操作难度，降低维护费用。

14.比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率，提高结果准确性

15.光学系统 ：8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光，后续光学器件维护成本低

16.▲吸光度线性范围：0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广

17.支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量

18.具有酶线性拓展功能，保证结果准确性

19.支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量

20.操作系统：全中文操作界面，好学易上手

21.生产厂家具有标准化实验室，标准化实验室通过CNAS认证认可。（提供相关的认证证书）

22.同系列生化分析仪通过国家优秀医疗设备遴选名单。

23.生产厂家在驻地省会城市有工商注册的售后服务点，能提供及时可靠的售后服务

24.19参数试剂包项目：

丙氨酸氨基转移酶(ALT)

天门冬氨酸氨基转移酶(AST)

碱性磷酸酶(ALP)

γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)

尿素(UREA)

总胆红素(T-Bil) -重氮盐法

肌酸激酶(CK)

葡萄糖(Glu) -葡萄糖氧化酶法

肌酐(CREA) -肌氨酸氧化酶法

总胆固醇(TC)

甘油三酯(TG)

白蛋白(ALB)

总蛋白(TP Ⅱ)

钙(Ca)

无机磷(P Ⅱ)

脂肪酶(LIP)

α-淀粉酶(α-AMY)

总胆汁酸(TBA)

- 反应蛋白(CRP)

- 湿热箱

1.外部占地空间（mm）≤1400*770*1930 ；

2.内部容积≥1008L；

3.控温及温度波动度：0~50℃（±1°C）

4.控湿及湿度波动度：50-95%RH（±7%）

5.光照度/LX： 0~320(24000LX)

- 超声波细胞破碎仪

1.1适用电源：电压220V/110V（±10%），50 Hz/60 Hz (±2%)。

2.主要技术参数

2.1  频率：20-25 KHz 频率自动跟踪

2.2  功率：1000W（20W-1000W可调精确到1瓦步进）

2.3  超声工作时间调节范围：0.1-9.9秒任意可调

2.4  超声停止时间调节范围：0.1-9.9秒任意可调

2.5  总时间调节范围：0-999分钟

2.6  占空比：0.1-99.9%

2.7  随机变幅杆：Φ6，可配变幅杆：∮2、Φ3、Φ10、Φ12

2.8  破碎容量：0.1-600ml

2.9  操控系统：中央微机集中控制，7寸TFT触摸屏，功率显示微机跟踪，可存储20组数据.

2.10 温度监测系统：0-99℃

2.11 全新电动升降带光照功能隔音箱，让实验操作更加便捷。

2.11 显示参数：样品温度检测显示、超声时间显示、超声完成提示、故障自动报警

3.标准配置：电动升降光照隔音箱，超声波发生器、变幅杆6mm一支，及钛合金换能器组件系统

4.售后服务：产品质保一年，终生维修服务；在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时之内给予答复，并派出维修人员在48小时内到达用户现场进行维修服务。

- 电动移液管控制器

1.最大移液速度：13.5ml/s；

2.适配移液管：1-100ml；一次满电后运行时间：25ml移液管可进行5500次循环吸放液操作

- 隔膜真空泵

1.电压 220V / 50Hz

2.额定功率（W） 95

3.额定电流（A） 0.5

4.极限真空度(mbar) 13

5.抽气速度 (L/min) 25

6.马达转速(RPM) 1450

7.类型 双级泵

8.接口规格(mm) 10

9.尺寸WxDxH(mm) 294*156*195

10.≤重量(kg) 8.5

11.≤噪音(dB) 50

- 低温冷却循环泵

1.温度范围：-20…RT℃

2.温度显示：LED显示，精度0.1℃

3.温度稳定性：±0.3℃

4.制冷量@20℃：700W

5.泵压力：0.3bar

6.泵吸力：0.2bar

7.泵流量：22L/Min

8.水槽体积：4.5L

9.保温管：标配硅胶保温管1.8米x2根

10.通讯接口：可选RS232/485

11.低液位报警：可选

12.加热功能：可选

13.外形尺寸：220x420x495(W×D×H)[mm]

14.允许环境湿度：5...32℃

15.接口尺寸：配套内径8mm的保温管

16.电源电压/频率：220V/50Hz

- 蓝光切胶仪

1.透射面积（W×L）：200×150（mm）

2. 模具外壳，体积小巧，移动方便，节省实验台空间；

3.采用可见光源，可用安全、环保的荧光物质代替EB染料，消除对人体的危害；4. 高灵敏度：≤0.5ng（1000bp）DNA；

5.寿命长： LED灯的使用寿命为50,000小时，不易损坏；

6. 底部发光设计：避免侧边发光所导致的散射干扰，成像更清晰；

7.触摸式感应开关（戴手套可操作），三段调光设计，自动延时断电；

8.橙黄色滤光器可任意角度固定，不需要佩戴眼镜，方便切胶、拍照；

9. 适用范围广：兼容的荧光染料有：GeneGreen，GelRed, GelGreen，SYBR Green I，SYBR Safe，Goldview， SYBR Gold ,SYPRO Ruby，SYPRO Orange，SYPRO Tangerine，eGFP，Cy2，FITC，EB等；

10.兼容性强：切胶仪和现有的凝胶成像系统兼容，可以置于凝胶成像系统内，进行拍照和分析。