成都中医药大学西南特色中药多维评价平台采购需求

一、项目概述

本项目旨在建设中药有效性多维评价平台，基于“中药-机体-靶点”三大系统的多维关系和“中药复方-单味药物-有效部位-有效成分”的多层次关系，在整体、系统、组织器官、细胞分子水平，建立符合中医药特点的中药药材、饮片、提取物、创新药物及相关产品有效性多维评价的技术平台。本次拟采购激光共聚焦显微镜、生物安全柜、二氧化碳孵化箱、超净工作台等一批先进设备，完善2D及3D细胞成像的硬件支持体系，利用新技术、新方法阐明中药及其组分、单体在细胞水平的作用及机制，增强中药多维评价能力。

生命科学的研究，对光学显微图像的质量要求越来越高，我院购置于2015年的共聚焦使用已接近十年，已处于寿命末期，其其分辨率差，灵敏度，成像速度等方面已经远远落后于目前新一代技术。因此，迫切需要新一代高质量的激光共聚焦显微镜来满足日益增长的科研需求。

同时，为确保实验环境的必要条件得到满足，保障实验人员、实验样品以及整体环境的安全，并提高实验结果的准确性和可靠性，采购超净工作台、二氧化碳孵化箱和生物安全柜等常规必备设备是不可或缺的。这些设备能够为实验室提供洁净、无菌和安全的操作环境，确保实验过程的顺利进行和结果的可靠性。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 规格型号 | 是否进口 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光共聚焦显微镜 | 套 | 1 | 285万 | 285万 | FV4000 | 否 | 是 |

三、技术要求

（技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全、或者服务内容和标准等。信息化建设项目还应当包含数据共享、数据维护、安全审查和保密、分级保护等要求。）

- 功能要求

- 1.	用于组织切片、生物材料荧光标记、活细胞荧光标记的高空间分辨率成像，并且可以得到清晰锐利的多层Z平面结构，即光学切片，并以此可以构建标本的三维实体结构，用作形态分析和三维空间测量。

- 2.	用于活细胞生物分子、细胞器或离子等生物物质的定性、定量、定时和定位分布检测等，适合用于快速变化样品，捕捉变化过程信号，可监测细胞内钠镁钙离子浓度变化，捕捉钙火花，并且缩短实验时间，降低光毒性，可进行各种高时间分辨率成像。

- 3.	用于获取图像的时间信息，研究荧光标本随时间浓度、强度、扩散速度、空间移动等变化的数据信息，进行相关动力学研究。

- 4.	可对样本进行光谱扫描，获取荧光标本光谱信息，研究荧光材料光谱特性、获取未知染料发射光谱图。

- 各项具体指标要求：

（1）设备名称：激光共聚焦显微镜

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 激光器 | ▲ | 配置长寿命固体激光器 405nm 功率不低于45mW 488nm功率不低于20mW 561nm功率不低于20mW 640nm功率不低于35mW | 是 |
| 2 | 2 激光耦合器 |  | 开放式和一体化的激光耦合器，通过宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心 |  |
| 3 | 3 激光调节 |  | 有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范围：0.01%-100%，调节步进精度0.01% |  |
| 4 | 4 检测器 | ▲ | 具备不少于4个独立的荧光检测器和1个DIC透射光检测器，其中荧光检测器无需调节电压即可获得高信噪比图像。具有光子计数功能，可实现严格定量型共聚焦成像功能，荧光检测器波长响应范围不低于900nm | 是 |
| 5 | 5 光谱分辨率 | ▲ | 光谱分辨率不高于3nm，步进精度1nm | 是 |
| 6 | 6 分光系统 |  | 采用透射型光栅分光系统，所有荧光检测通道可执行高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能 |  |
| 7 | 7 扫描速度 | ▲ | 所有检测器在512x512分辨率下同步扫描速度不低于15FPS | 是 |
| 8 | 8 扫描分辨率 |  | 最大扫描分辨率不低于4096X4096 |  |
| 9 | 9扫描模式 |  | 具有点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合 |  |
| 10 | 10 全电动光学显微镜 | ▲ | 电动研究型倒置荧光万能显微镜，由远程线控TFT液晶触摸屏或激光共聚焦扫描软件系统显示参数和自动控制（同时也须兼顾手动）电动Z轴、电动物镜转盘、电动聚光镜、电动激发块转盘、电动DIC棱镜切换等。齐焦距离≤45mm的国际标准 | 是 |
| 11 | 11 电动荧光系统 | ▲ | 单层不低于8孔位电动荧光滤镜转盘，无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水设计，包含紫外激发、蓝色激发、绿色激发等不少于3孔位显微镜荧光滤色片组。最高可同时安装不少于7个荧光激发块 | 是 |
| 12 | 12 荧光光源 |  | LED荧光光源，使用寿命不低于20000小时，光纤接入，减少对标本的热损伤 |  |
| 13 | 13 共聚焦专用物镜 | ▲ | 4×干镜，数值孔径NA≥0.13，视野数F.N≥26.2mm 10× 干镜，数值孔径NA≥0.40，视野数F.N≥26.2mm 20× 干镜，数值孔径NA≥0.8，视野数F.N≥26.2mm 40×干镜，数值孔径NA≥0.95，视野数F.N≥26.2mm 100×油镜，数值孔径NA≥1.45，视野数F.N≥26.2mm | 是 |
| 14 | 14 控制软件 |  | 智能化设置：图像采集和系统自动控制，根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路 多维显微成像控制X，Y，Z，T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理 三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构 |  |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

四、落实政府采购相关政策情况

非专门面向中小企业采购项目

1、采购项目主要技术指标和技术特点

主要技术指标：

1、激光照射系统
1.1 激光器

▲1.1.1紫色固体激光器：405nm，功率≥45mW

1.1.2蓝色泵浦固体激光器：488nm，功率≥20mW

1.1.3绿色泵浦固体激光器：561nm，功率≥20mW

1.1.4红色固体激光器：640nm，功率≥35mW

1.2 开放式和一体化的激光耦合器，通过宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。

1.3所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范围：0.01%-100%，调节步进精度0.01%。

2共聚焦扫描检测系统

2.1扫描系统和检测系统一体化集成设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失。

▲2.2检测器：必须具备不少于4个独立的荧光检测器和1个DIC透射光检测器，其中荧光检测器全部为光谱型硅光电倍增管检测器，无需调节电压即可获得高信噪比图像。可用于弱荧光成像，或活细胞弱激光高信噪比成像；具有光子计数功能，可实现严格定量型共聚焦成像功能，荧光检测器波长响应范围不低于900nm

2.3透射型光栅分光系统，所有荧光检测通道可执行高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能。

▲2.4光谱分辨率在全光谱（400-900nm）范围内均≤2nm。

2.5光谱最小调节步进：1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调

2.6 XY独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜 。

▲2.7 光学放大Zoom 范围不低于0.9X-50X,调节精度0.01X，扫描视野不低于20

2.8扫描分辨率不低于4096×4096

2.9旋转角度：0°-360°自由旋转，步进0.1°，旋转扫描时可同时进行DIC扫描观察

▲2.10扫描速度： 所有检测器可同时实现512X512分辨率下≥15帧/秒，

2.11扫描模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合

2.12共聚焦针孔：全自动连续调节型，50-800μm，步进1μm

3全自动倒置显微镜系统

▲3.1电动研究型倒置荧光万能显微镜，由远程线控TFT液晶触摸屏或激光共聚焦扫描软件系统显示参数和自动控制（同时也须兼顾手动）电动Z轴、电动物镜转盘、电动聚光镜、电动激发块转盘、电动DIC棱镜切换等。齐焦距离≤45mm的国际标准。

3.2全复消色差光路：能对所有不同波长进行色差纠正，使不同波长激发光聚焦在同一聚焦平面上，因而不需要其他色差纠正的光学元件

3.3显微镜Z轴电动控制，显微镜调焦行程不低于10mm，全调焦行程内调节精度≤10nm。

▲3.4单层不低于8孔位电动荧光滤镜转盘，无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水设计，包含紫外激发、蓝色激发、绿色激发等不少于3孔位显微镜荧光滤色片组。最高可同时安装不少于7个荧光激发块。

3.5  LED荧光光源，使用寿命不低于20000小时，光纤接入，减少对标本的热损伤

3.6透射光源：长寿命LED冷光源或100W卤素灯光源

3.7共聚焦专用物镜，要求同时满足以下指标

▲3.7.1 4×干镜，数值孔径NA≥0.13，视野数F.N≥26.2mm

3.7.2  10× 干镜，数值孔径NA≥0.40，视野数F.N≥26.2mm

▲3.7.3 20× 干镜，数值孔径NA≥0.8，视野数F.N≥26.2mm

3.7.4  40×干镜，数值孔径NA≥0.95，视野数F.N≥26.2mm

▲3.7.5 100×油镜，数值孔径NA≥1.45，视野数F.N≥26.2mm

3.8 明场观察附件：电动起偏镜、电动检偏镜及10×、20×、40×、100×物镜用的DIC棱镜。

4 采集控制分析软件

4.1智能化设置：图像采集和系统自动控制，根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路

4.2多维显微成像控制X，Y，Z，T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理

4.3 三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构；

4.4 精准的时序管理器和实时采集模块，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、光刺激等，全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑以毫秒精度进行快速切换，以保证数据完整性。
4.5 共定位定量分析：对于多标荧光图像进行共定位定量分析

4.6 检测特异荧光标本指纹光谱：分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可在扫图过程中实时进行光谱拆分，具有盲式分离法、荧光染料分离法、光谱图像分离法等多种光谱拆分模式