附件1

成都中医药大学中医药多学科交叉创新平台（一）采购需求

一、项目概述

中医院创新研究院作为校级公共平台，从2011年的科技实验中心的分析测试中心发展而来，成立至今已有13年时间，目前已建成色谱、质谱、光谱、波谱为主的中医药化学测试中心，能基本满足中医药方向的质量控制分析、中药小分子物质的结构鉴定分析、代谢组学分析等等。13年来服务我校各级课题千余项/次。但随着技术的不断发展，仪器设备的不断更新换代，我校“双一流”学科建设的发展，“千种本草基因组计划”、“本草智库”大模型、中药GPCR筛选研究创新技术平台等大科学计划的实施及各相关课题的开展，现有设备已不能满足学科发展需要，亟需不断完善技术单元，对仪器进行更新换代及补充，以形成一个全面、立体以及全方位的中医药相关学科功能服务体系，满足“双一流”学科建设，院士团队本草基因组学相关课题的需求，同时服务社会，促进中医药产业发展。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速溶剂萃取浓缩仪 | 1 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 敞开式质谱离子源设备 | 1 | 1 | 否 | 是 |
| 3 | 单细胞代谢物分析仪 | 1 | 1 | 否 | 是 |
| 4 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 2 | 否 | 是 |
| 5 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | 1 | 1 | 否 | 是 |
| 6 | 高分辨液质联用仪 （四极杆静电场轨道阱超高分辨液质联用仪） | 1 | 1 | 否 | 是 |

三、技术要求

- 功能要求

- 加速溶剂萃取浓缩仪：加速溶剂萃取浓缩仪主要用于固体、半固体样品中微量或痕量不挥发或半挥发性有机物的萃取和浓缩，在中药成分的提取、质量控制、安全检测以及新药研发等方面发挥着重要作用。加速溶剂萃取浓缩仪能够利用高温高压条件快速提取中药中的有效成分，提高提取效率，减少提取时间。加速溶剂萃取浓缩仪在中药成分的提取、质量控制、安全检测以及新药研发等方面发挥着重要的作用，可以大大提高科研效率。

- 敞开式质谱离子源设备主要用于生物组织（包括临床组织样本）中代谢物时空分布研究，获得目标靶向和非靶向代谢物的结构、含量和空间分布信息。用于研究药物代谢组研究，肿瘤代谢研究，肿瘤分子病理诊断，神经系统疾病研究等。

- 单细胞代谢物分析仪：SinCell -100是一款专用于单细胞样本批量处理的自动化装置，替代了传统方法中繁琐的人工操作，克服了人工操作带来的不确定性，实现了高精度、高通量的单细胞样本处理，amol级（10 mol）超痕量代谢物检测为单细胞科研工作者提供了高效、便捷的科研工具。单细胞水平的代谢组学分析对于揭示表型异质性和疾病的明确诊断具有重要意义，为临床医学、中药学等学科提供高精度、高通量的代谢物专用分析创新工具。

- 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪：三重四极杆液质联用仪在中药研究中主要体现在其强大的分析能力和广泛的应用领域上。该仪器能够满足中药研究中的技术、市场和科研需求，为中药的质量和安全性评价、活性成分分析、代谢研究等方面提供有力支持。

- 三重四极杆气相色谱质谱联用仪：三重四极杆液质联用仪可用于中药中活性成分的定量分析、结构鉴定和代谢物标识，有助于深入了解中药的药理作用和疗效机制。质量控制与安全性评价：中药的质量控制和安全性评价是中药研究的重要组成部分。该仪器可用于检测中药中的重金属、农药残留和其他有害物质，确保中药的安全性和质量。代谢研究：中药在体内的代谢过程对于其疗效和安全性具有重要影响。三重四极杆液质联用仪可用于中药代谢产物的分析和研究，有助于了解中药在体内的代谢途径和机制。

- 高分辨液质联用仪：高分辨质谱在小分子上的应用领域非常广泛，主要包括环境和代谢组学（目标，非目标化合物筛选和测定）；法医测定（毒物测定和确认等）；代谢组学研究（非靶标分析、靶标分析、轮廓分析、指纹分析、表型分析、代谢流分析等），脂质组学；药物研发（组合化学、天然产物测定、产品成分分析、药物动力学、药物代谢、中药组学）；生物化学（受体、激素和药物或毒物的反应等）。

- 各项具体指标要求：

（1）设备名称：加速溶剂萃取浓缩仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萃取 | ▲ | ▲1.1 可进行顺序萃取或平行萃取 ▲1.2 平行样品萃取个数：4个，一个序列最多平行萃取16个样品 ▲1.3 使用气体辅助萃取方法，气体与溶剂混合后进入萃取池内进行萃取, 有助于缩短萃取时间和降低溶剂消耗量。非纯溶剂萃取方法 ▲1.4 溶剂预热功能，在溶剂进入萃取池前可对溶剂进行预加热 1.5 有单独的排气泡及润洗位 ▲1.6 有连续萃取功能模式，萃取时间设定范围：2-300min 1.7 具有吹扫功能；吹扫流速范围：0-40 mL/ 分钟；吹扫时间范围：15-600 秒 ▲1.8 可支持最多6种溶剂，可按百分比或比例进行自动混合 1.9 萃取前或萃取后自动润洗功能 | 是 |
| 2 | 蒸发浓缩 | ▲ | ▲2.1 集氮吹、加热和抽真空三种浓缩技术于一体，蒸发浓缩效率更高 ▲2.2 从萃取到蒸发浓缩仪器自动运行，中间无需人工参与转移，最多四个样品同时进行浓缩 2.3 氮吹流速：0–200 mL/min ▲2.4 花洒功能，使用溶剂对蒸发瓶壁进行均匀喷洒，确保目标化合物回收的完整性，花洒体积：0.5-4 mL 2.5 蒸发加热温度：40-100℃ ▲2.6 可根据实验需要选择溶剂蒸干或半蒸干或蒸发至指定体积三种浓缩模式 ▲2.7 浓缩至指定体积范围：0.3–1.4 mL，偏差≤± 0.1 mL ▲2.8 蒸发功能与萃取功能需同时内置于仪器，非独立两台设备 ▲2.9 可单独运行蒸发模式 ▲2.10 可单独运行萃取模式 ▲2.11 基于图像视觉的液位传感器系统，实现自动准确判定浓缩终点 2.12 蒸发溶剂电子制冷系统可实现溶剂回收，更加环保。 | 是 |
| 3 | 萃取池托盘 |  | 3.1 含16个萃取池位，2个排气和润洗的附加位置 3.2 萃取池托盘带有挡板，在仪器运行时可自动锁闭，保证操作安全 | 否 |
| 4 | 萃取池 | ▲ | ▲4.1 同一台仪器可兼容1, 5, 10, 22, 34, 66, 100 mL 7种规格萃取池。 4.2 萃取池材质：不锈钢 4.3 萃取池顶部和底部各有一个密封盖，保证更佳密封性 4.4 萃取池需与快速溶剂萃取仪同一品牌并带有品牌标识，以确保运行稳定性 | 是 |
| 5 | 收集瓶托盘 |  | 5.1 含16个收集瓶位，可适配 60 和 250 mL收集瓶以及 60、100、250mL等多种规格的蒸发瓶 5.2 含4个冲洗废液位 5.3 收集瓶托盘带有安全门，在仪器运行时可自动锁闭，保证操作安全 | 否 |
| 6 | 收集瓶和蒸发瓶 | ▲ | 6.1 收集瓶体积： 60, 250mL可选 ▲6.2 蒸发瓶体积：60, 100，250mL可选；蒸发瓶可与GC/LC适用的 2mL样品小瓶直接连接，样品直接浓缩进2mL样品小瓶中，从萃取到最终浓缩定容中间无需任何人工转移 6.3 收集瓶和蒸发瓶带预开孔的密封垫，确保收集瓶和蒸发瓶的密封性 | 是 |
| 7 | 加热炉体 |  | 7.1 温度范围：室温~200°C 7.2 萃取池由机械臂进行装载或取出，无需手动操作 7.3 有4个加热炉位，每个加热炉位独立控温，萃取结束后可选自动关闭加热功能 |  |
| 8 | 数据安全性或仪器安全性 | ▲ | 8.1 支持二维码读取，对样品信息进行追踪 8.2 二维码标签可贴于萃取池，收集瓶，2 mL样品小瓶 ▲8.3 具有漏液及碳烃传感器，保证使用安全 8.4 有过温保护和过压保护 ▲8.5 萃取池托盘挡板及收集瓶托盘安全门在仪器运行时自动锁闭，萃取池与收集瓶不裸露于外部，防止操作人员误碰或误操作，保障人身安全 ▲8.6 仪器安装无需使用专用通风柜，废气废液管道分离收集和排废 | 是 |
| 9 | 仪器控制 | ▲ | 9.1 通过仪器触控屏进行控制，具有中英文语言系统可自由切换 ▲9.2 可创建和管理仪器使用账户权限，操作更加合规 9.3 通过 QUIKRUNTM 功能可快速启动序列 9.4 通过触摸屏可读取碳烃传感器，温度传感器，主压力传感器，溶剂瓶压力传感器，真空传感器，泄露传感器状态 9.5 通过触摸屏可读取开始运行时间，结束运行时间以及总运行时间 ▲9.6 方法开发灵活，可以控制方法和序列编辑，选择不同的方法、萃取池和收集瓶位，自动连续萃取不同（或相同）样品，自动分别收集萃取液 ▲9.7 可以同一个样品分别将萃取液收至不同的收集瓶，可以实现分步提取 9.8 可查看仪器运行日志，日志完整记录仪器运行时间、温度和压力等信息，可使用U盘导出仪器运行日志 9.9 通过专用用户界面实施本地控制，便于集成到 GC、GC/MS 或 LC、LC/MS 工作流中。 | 是 |

（2）设备名称：敞开式质谱离子源设备

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敞开式质谱成像离子源 | ▲ | 1.1敞开式离子源，易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换。可对组织切片中的化合物进行成像分析或表面化合物快速分析； 1.2待检测样品无需事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测； ▲1.3离子化技术：解吸电喷雾电离离子化技术； ▲1.4离子传输技术：气流辅助技术，流速10~50 L/min，用于提高离子化效率，提升质谱检测灵敏度； ▲1.5离子传输距离：≥ 50cm； 1.6喷雾电压：最高电压≥ 6000 V，连续可调，满足不同质谱实验解析化合物需求； ▲1.7电喷雾离子源耐受流速：1-50 μL/min，正负高压可随意切换，以节约分析时间； 1.8离子化喷嘴位置，多角度可调，进一步满足不同样品质谱成像需求； 1.9高分辨质谱匹配的质谱离子源接口，可免工具快速进行离子源的拆卸和安装； | 是 |
| 2 | 质谱成像平台及控制系统 | ▲ | 2.1高精度自动化控制系统，XY二维连续可调，可自定义位移参数，快速平稳到达指定点位； 2.2全自动触发质谱数据采集； 2.3 XY轴最小采样步进 ≤20 um； ▲2.4高通量成像样品台：功能1，可同时放置8块标准载玻片进行质谱成像实验，可连续实现多达72个样品的自动扫描并实现数据保存。功能2，整体动物扫描成像，扫描面积：150 mm*100 mm；功能3，多孔板快筛模块：可放置96孔、384孔，1536孔等规格多孔板。 2.5配置样品识别高清摄像头，全自动识别组织样品，自动划定扫描范围，可编辑自动扫描功能； | 是 |
| 3 | 数据处理系统 |  | 3.1数据批量全自动导入； 3.2可兼容多种格式数据； 3.3可进行成像图与质谱的交互处理，实现感兴趣区域的数据提取和感兴趣离子峰快速成像； 3.4可视化效果客户优化及模板保存和调用； 3.5 9离子通道，2×2图像对比； 3.6光学图像导入和成像区域进行精密匹配。 |  |

（3）设备名称：单细胞代谢物分析仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器功能 | ▲ | ▲1) 全自动单细胞质谱分析功能 2) 单细胞内源性代谢物检测功能 3) 皮升级微液滴操控功能 4) 自动换针功能 5) 自动校准功能 6) 高压控制功能 7) 气压控制功能 8) 图像记录功能 9) 配备友好、易用的用户交互软件 10) 适配多厂家各类型质谱检测器仪器性能 | 是 |
| 2 | 仪器性能 | ▲ | ▲1)电喷雾样品量：最小50 pL ▲2) 300pL样品离子化时长：最长90s ▲3) 萃取液滴体积：100-1000 pL 连续可控 4) 萃取液滴体积稳定性：RSD≤5% 5) 多级质谱分析能力：≥2 6) 单细胞分析时间：≤90s 7) 细胞识别定位精度：≤1 um 8) 单细胞萃取速度：≤30s 9) 交叉污染情况：无 10) 显微成像物镜倍率：10X 11) 图像尺寸：1920*1200像素 12) 图像采集帧率：≥24 fps | 是 |

（4）设备名称：超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重串联四极杆质谱仪 | ▲ | ▲1.1质量范围：5-3000m/z（单电荷质荷比） ▲1.2最大扫描速度：18700Da/sec ▲1.3 ESI+灵敏度：1pg 利血平柱上进样，考察 m/z 609＞195，S/N＞850,000:1；10fg利血平柱上连续进样8次，峰面积RSD≤8%，考察 m/z 609＞195, 检出限＜3.5fg ▲1.4 ESI-灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，考察 m/z 321＞152，S/N ＞850,000:1；10fg氯霉素柱上连续进样8次，峰面积RSD≤8%，考察 m/z 321＞152, 检出限＜4fg 1.5质量准确度：0.1Da 1.6质量稳定性：≤0.1Da/24小时 1.7 MRM最小离子驻留时间：0.5ms ▲1.8正负离子切换速度：≤25ms 1.9定量动态范围：≥6*106 1.10 MRM最大采集速率：500 MRMs/s 1.11配备独立的具备喷射流离子聚焦技术的电喷雾源（ESI），为不牺牲电离效率不配置复合离子源。 1.11.1离子源采用喷雾针90度垂直设计，具有雾化气、辅助鞘流气和反吹加热氮气，以提高离子源的离子化效率和抗污染能力。 1.11.2离子源喷雾针位置可适应不同流速，接口适用100%有机相到100%水相。 ▲1.11.3离子源接口及质谱可联用毛细管电泳（CE）和超临界流体色谱（SFC）以扩展应用，且液相色谱、质谱、毛细管电泳和超临界流体色谱均来自同一厂家，不采用第三方产品。提供相关的应用文献为例 1.12离子源接口及传输部件采用八极杆，能有效提高离子传输效率并增强离子聚焦，非四极杆传输可同时避免高端质量歧视效应。 ▲1.13质量分析器：带有预四极杆技术的三重四极杆，四极杆可精确控温至100℃，提高系统抗污染能力，提供四极杆控温软件截图； ▲1.14碰撞池采用90度弯曲（即离子运动路径呈弯曲型）锥形加速高压技术可降低中性干扰，保证零交叉污染。 1.15检测器：偏轴高能打拿级加电子倍增器，最高电压不低于16KV。 ▲1.16气体要求：采用高纯氮气作为雾化气、鞘流气、反吹气和碰撞气的唯一气体，无需额外氩气或其他气体。 1.17真空系统：配有前级机械泵和独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统，免维护，且具有自动断电保护功能。 1.18扫描方式：全扫描、选择离子扫描、多反应监测扫描、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描、正负切换扫描、动态多反应监测扫描和触发多反应监测扫描。 | 是 |
| 2 | 三超高效/超高压液相色谱 | ▲ | 2.1高压二元混合梯度泵 ▲2.1.1具有两个独立的物理泵头，高压混合，自动连续可变冲程（20μL~100μL），且配备自动柱塞清洗装置 ，提供软件设置截图； 2.1.2流速精密度：＜0.07%RSD ▲5.2.1.3流速范围：0.001~5.0mL/min, 0.001mL/min为增量 ▲2.1.4仪器最高耐压：1300bar（18850psi） 2.1.5梯度混合精度：＜0.15% RSD 2.1.6梯度混合准确度：±0.4% 2.1.7最小延迟体积：＜50μL（含混合器） 2.2高性能自动进样器 2.2.1进样量范围：0.1~20μL，增量为0.1μL 2.2.2进样精度：≤0.15%RSD ▲2.2.3样品容量：标配108位2ml样品瓶，最高可扩展至432位2ml样品瓶，兼容多孔板（96孔或384孔），当配置多孔板时（384孔），最高样品通量可达6144个 ；提供软件设置截图； 2.2.4交叉污染：≤0.003% ▲2.2.5最大操作压力：1300bar（18850psi） 2.2.6具有可编程进样功能，可实现柱前衍生、柱前自动混合、自动稀释等简单前处理功能 2.3柱温箱 ▲2.3.1控温范围：具备降温功能（可降至室温以下），4℃ 至110℃ 2.3.2控温稳定性：±0.05℃ 2.3.3带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱，左右独立控温，即可以在左右控温区设置不同的控温温度或者带有独立帕尔帖单元和强制风冷的柱温箱；（提供可以证明可以左右独立控温的软件截图证明，并作为验收条件） 2.3.4柱容量：可放置30cm长色谱柱至少4根或15cm色谱柱至少6根 ▲2.3.5柱温箱内部可加装内置切换阀，方便扩展应用范围 | 是 |
| 3 | 工作站 | ▲ | 3.1液相色谱各部分模块与质谱采用同一软件平台控制，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。 3.2自动方法优化软件：自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量。 3.3一键式调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正，内置调谐液，无需其他额外的手动操作。 ▲3.4具有定制化自动调谐功能，可通过仪器及软件设置，实现提前完成调谐和校准，并可将仪器设置为以指定间隔定期生成校验调谐报告。 3.5离子源参数自动优化软件：可自动优化离子源温度，气流压力和速度。 ▲3.6一针进样实现多化合物同时监测，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，自动更新、添加保留时间，无须手动输入。 3.7一针进样实现定量同时可进行定性确认，MRM自动触发二级离子定性检测时，检测灵敏度不低于单独定量灵敏度的90%，同时可以获得二级质谱图并进行谱库检索。 ▲3.8具有智能化反馈功能，该功能可通过反馈式再进样逻辑，即时确保实验结果可信赖且不超出操作限值，具有多种操作应用场景（如交叉污染确认等）。 3.9配置工作站级电脑和激光打印机，满足仪器硬件和软件的工作需求。 | 是 |

（5）设备名称：三重四极杆气相色谱质谱联用仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | ▲ | 1.1 气相色谱仪 色谱性能：保留时间重现性<0.0008 min ；峰面积重现性<0.3%RSD 1.1.1柱温箱 1.1.1.1操作温度：室温以上3˚C -450˚C 1.1.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 1.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<4min ▲1.1.1.4 31梯度/32平台程序升温 1.1.1.5 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化 1.1.1.6升温速率：升温速度0.1-125˚C/min 1.1.2 分流不分流进样口 1.1.2.1分流比最大可到12000:1 1.1.2.2载气最大压力: ≥1000 kPa（145psi），全量程压力精度：≤ 0.01Kpa 1.1.2.3最高温度450°C 1.1.2.4压力范围：0 -- 145psi ▲1.1.2.5 进样口模块化设计，即插即用，方便安装拆卸及更换。如非模块化进样口设计，则需多加配多模式进样口1个以备用。 | 是 |
| 2 | 三合一自动进样器 | ▲ | 2.1 X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、静态顶空自动进样、固相微萃取、动态顶空等多种进样功能。 2.2液体进样样品容量：最多可容纳648个2ml的液体样品瓶； 2.3静态顶空进样样品容量：最多可容纳240个10mL或20mL的顶空瓶； 2.4固相微萃取进样：同一个进样序列，可实现不同类型的纤维头进样；孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位； | 是 |
| 3 | 质谱部分 |  | - 3.1质量分析器: 纯金属钼共轭双曲面四极杆设计，无需加热，提高离子传输效率及离子聚焦及抗污染能力； - ▲3.2 单侧十字交叉无损双灯丝设计，且具有灯丝透镜，保护灯丝（需提供局部结构图），如双侧双灯丝设计，需加配灯丝100对。 - ▲3.3 “S”型弯曲的离子光学通道，具有RF lens保护鞘防止其受到污染。（需提供局部结构图），如无“S”型弯曲的离子光学通道设计，为防止打拿极老化，需加配电子倍增管检测器10个备用。 - ▲3.4 配备真空锁定装置。无需关机无需卸真空即可拆卸、清洗离子源。（验收指标）如提供免卸真空拆卸、清洗离子源功能，则需多加配整套EI离子源系统2套 - 3.5碰撞池能量范围：0-60ev 连续可调。 - ▲3.6 质量数范围：1.2-1095 m/z； - 3.7质量轴稳定性：± 0.10u/48小时； - 3.8扫描速率：最大到18000u/sec； - 3.9 分辨率：单位分辨0.4～5amu； - ▲3.10仪器检测限指标：仪器检测限指标(EI MRM IDL)≤0.5fg （2fg OFN八氟奈八次连续不分流进样，监测SRM 272/222离子对，根据峰面积计算）； - ▲3.11 灵敏度： - （1）EI，MRM模式：100fg 八氟奈,信/噪比≥50000:1(272～222 )（仪器验收指标）； - （2） EI 全扫描：1pg八氟萘（OFN）, RMS信噪比>2500：1（扫描范围50-300amu） - 3.12 MRM扫描速率：大于800个MRM/秒； - 3.13 最小离子驻留时间：优于1ms； - 3.14高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成； - 3.15 灯丝电流：0～350uA； - 3.16 离子化能量：0～150eV连续可调； - 3.17 离子源温度：独立控温，最高温度可到350˚C； - 3.18检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰； - 3.19动态范围：>107 - 3.20真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统； | 是 |
| 4 | 数据处理系统 |  | - 4.1 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现； - 4.2 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能； - 4.3 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作； - 4.4 操作环境：Windows 10； - 4.5谱库: NIST2020谱库和化学结构式库 (不少于22万张)； | 否 |

（6）设备名称：高分辨液质联用仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子源 | ▲ | 1.1 独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），集成式气路和电路设计，安装离子源时即可实现气路和电路自动连接识别，无需进行额外操作； ▲1.2喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下三位可调。底部设计有废液出口，雾化后废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净，保证离子源耐用性； 1.3 具有雾化气、辅助雾化气和吹扫气设计，进一步提高雾化效率和喷雾稳定性且具有良好的抗污染能力； 1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1l-1,000l/min；APCI流速为50l-1,000l/min； 1.5 具有Easy-IC自动内标校正源，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴； | 是 |
| 2 | 离子传输系统 | ▲ | ▲2.1必须配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担； 2.2 具有真空隔断阀设计，在移去、安装离子传输管时，无需破坏真空, 操作快速便捷，不影响实验进程； 2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力； 2.4 离子传输系统具有进行性间隔叠加环式离子透镜设计，能够捕获并有效聚焦离子流，同时尽量避免源内裂解。电极之间变化的间距可实现更好的泵送效率和系统耐用性； 2.5带轴向场和过滤作用的双弯曲几何设计的主动离子束传输组件，可以阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的干净，减少噪音，提高灵敏度和仪器耐用性； 2.6 分段式双曲面四极杆，分辨率可到0.4Da；隔离窗口宽度从0.4 Da-1200 Da范围内可调； 2.7 多极杆离子碰撞室，能够高效捕集离子并对离子进行碎裂，两种碰撞能量模式（NCE和CE）可选 | 是 |
| 3 | 质量分析器 |  | ▲3.1仪器分辨率：120,000 FWHM ( m/z≤200 )；≥4档可调 ▲3.2质量分析器采用四极杆和静电场轨道阱组合，若采用飞行时间需加配一套飞行时间质量分析器用以提高分辨率。 3.3质谱采集速率：最高22Hz；分辨率120,000 FWHM时，不低于3 Hz； 3.4 正负扫描模式切换速度：分辨率60,000 FWHM条件下，正负切换时间不超过0.7 s（相同扫描模式相邻两个扫描点的间隔不超过0.7 s），正负扫描模式的扫描速度均可达到1.4Hz； ▲3.5 灵敏度 3.5.1 MS/MS灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N 100:1； 3.5.2选择离子扫描tSIM灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N 250:1； 3.5.3 提高仪器分辨率时，设备的灵敏度基本保持不降低；采用利血平标品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为60,000和120,000时，其他仪器参数维持不变的前提下，利血平分子离子峰的峰面积值相差不超过10%； 3.6 扫描模式 3.6.1高分辨全扫描MS和MS/MS 3.6.2高分辨选择离子扫描tSIM 3.6.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描AIF 3.6.4高分辨数据依赖子离子扫描FullMS-ddMS2 3.6.5 高分辨数据非依赖扫描DIA | 是 |
| 4 | 数据处理系统 |  | - 4.1 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现； - 4.2 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能； - 4.3 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作； - 4.4 操作环境：Windows 10； - 4.5谱库: NIST2020谱库和化学结构式库 (不少于22万张)； | 否 |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

四、落实政府采购相关政策情况

非专门面向中小企业采购项目