成都中医药大学科研课题实验室基础配套设采购需求

一、项目概述

中医院创新研究院作为校级公共平台，从2011年的科技实验中心的分析测试中心发展而来，成立至今已有13年时间，目前已建成色谱、质谱、光谱、波谱为主的中医药化学测试中心，能基本满足中医药方向的质量控制分析、中药小分子物质的结构鉴定分析、代谢组学分析等等。13年来服务我校各级课题千余项/次。但随着技术的不断发展，仪器设备的不断更新换代，我校“双一流”学科建设的发展，“千种本草基因组计划”、“本草智库”大模型、中药GPCR筛选研究创新技术平台等大科学计划的实施及各相关课题的开展，现有设备已不能满足学科发展需要，亟需不断完善技术单元，对仪器进行更新换代及补充，以形成一个全面、立体以及全方位的中医药相关学科功能服务体系，满足“双一流”学科建设，院士团队本草基因组学相关课题的需求，同时服务社会，促进中医药产业发展。

二、主要标的

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 15 | 台 | 否 |  |
| 2 | 多人操作工作台 | 3 | 台 | 否 |  |
| 3 | 真空吸液泵 | 11 | 套 | 否 |  |
| 4 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 台 | 否 | 是 |
| 5 | 液氮罐 | 3 | 套 | 否 |  |
| 6 | 超低温保存箱 | 5 | 台 | 否 |  |
| 7 | 低温保存箱 | 7 | 台 | 否 |  |
| 8 | 冷藏箱 | 9 | 台 | 否 |  |
| 9 | 台式大容量高速冷冻离心机 | 4 | 台 | 否 |  |
| 10 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 否 |  |
| 11 | 磁力搅拌器 | 3 | 台 | 否 |  |
| 12 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | 否 |  |
| 13 | 电热恒温水浴锅 | 2 | 台 | 否 |  |
| 14 | 恒温水浴锅 | 2 | 台 | 否 |  |
| 15 | 助吸器 | 1 | 套 | 否 |  |
| 16 | 移液枪-手动单道 | 1 | 套 | 否 |  |
| 17 | 移液枪-手动8道 | 1 | 套 | 否 |  |
| 18 | 移液枪-电动8道 | 1 | 套 | 否 |  |
| 19 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 否 |  |
| 20 | 低温冷却液循环装置 | 1 | 台 | 否 |  |
| 21 | 纯水超纯水系统 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 22 | 叠加式恒温震荡摇床1 | 1 | 台 | 否 |  |
| 23 | 叠加式恒温震荡摇床2 | 1 | 台 | 否 |  |
| 24 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 否 |  |
| 25 | 恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 否 |  |
| 26 | 微生物培养箱 | 2 | 台 | 否 |  |
| 27 | 微孔板振荡器 | 1 | 台 | 否 |  |
| 28 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 否 |  |
| 29 | 二氧化碳培养箱 | 14 | 台 | 否 |  |
| 30 | 过氧化氢消毒机 | 1 | 台 | 否 |  |
| 31 | 台式低速离心机 | 1 | 台 | 否 |  |
| 32 | 接触式无损定量WB成像系统 | 1 | 台 | 否 |  |
| 33 | 低氧工作站 | 1 | 台 | 否 |  |
| 34 | 快速色谱仪 | 1 | 台 | 否 | 是 |
| 35 | 雪花制冰机 | 1 | 台 | 否 |  |
| 36 | 全自动细胞分析仪 | 1 | 台 | 否 |  |
| 37 | 纳米粒度及电位分析仪 | 1 | 台 | 否 | 是 |
| 38 | 酸度计 | 1 | 台 | 否 |  |

三、技术要求

- 功能要求

1、生物安全柜：生物安全柜保护实验人员免受生物危害，同时防止实验材料被污染。提供安全的实验环境，减少实验过程中的交叉污染，提高实验的安全性和准确性。

2、多人操作工作台：多人操作工作台提供宽敞的操作空间，便于多人协同实验。方便实验人员摆放和整理实验器材，提高工作效率，提高团队协作效率和实验操作的便捷性。

3、真空吸液泵：真空吸液泵吸取和转移液体样品，减少实验人员的劳动强度。精确控制液体的转移，避免浪费和污染，提高液体处理的准确性和效率。

4、倒置荧光显微镜：倒置荧光显微镜观察细胞、组织等样品的形态结构和荧光标记。提供高清晰度的图像，便于观察和分析，提高细胞和组织学研究的效率和准确性。

5、液氮罐：液氮罐保存细胞、组织、DNA等生物样品，防止其变质和降解。提供稳定的低温环境，延长样品的保存时间，提高生物样品的保存质量和研究效率。

6、超低温保存箱：超低温保存箱保存细胞、组织、DNA等生物样品，防止其变质和降解。提供稳定的低温环境，延长样品的保存时间，提高生物样品的保存质量和研究效率。

7、低温保存箱：低温保存箱保存细胞、组织、DNA等生物样品，防止其变质和降解。提供稳定的低温环境，延长样品的保存时间，提高生物样品的保存质量和研究效率。

8、冷藏箱：冷藏箱保存细胞、组织、DNA等生物样品，防止其变质和降解。提供稳定的低温环境，延长样品的保存时间，提高生物样品的保存质量和研究效率。

9、台式大容量高速冷冻离心机：台式大容量高速冷冻离心机分离和纯化细胞、蛋白质、DNA等生物分子。快速分离样品，提高样品的纯度和质量，提高生物分子分离和纯化的效率。

10、高速冷冻离心机：高速冷冻离心机分离和纯化细胞、蛋白质、DNA等生物分子。快速分离样品，提高样品的纯度和质量，提高生物分子分离和纯化的效率。

11、磁力搅拌器：磁力搅拌器搅拌和混合液体样品，使其均匀分布。提供稳定的搅拌效果，避免样品分层和沉淀，提高液体样品的混合效率和均匀性。

12、超声波清洗器：超声波清洗器清洗实验器材和样品，去除表面的污垢和残留物。高效清洗，减少实验器材的污染和损坏，提高实验器材的清洁度和使用寿命。

13、电热恒温水浴锅：电热恒温水浴锅控制实验过程中的温度，保证实验结果的准确性。提供稳定的温度环境，减少温度波动对实验结果的影响，提高实验结果的准确性和可靠性。

14、恒温水浴锅：恒温水浴锅控制实验过程中的温度，保证实验结果的准确性。提供稳定的温度环境，减少温度波动对实验结果的影响，提高实验结果的准确性和可靠性。

15、助吸器：助吸器吸取和转移液体样品，减少实验人员的劳动强度。精确控制液体的转移，避免浪费和污染，提高液体处理的准确性和效率。

16、移液枪-手动单道：移液枪-手动单道精确转移微量液体样品，避免浪费和污染。精确控制液体的转移量，提高实验的准确性，提高微量液体转移的效率和准确性。

17、移液枪-手动8道：移液枪-手动8道精确转移微量液体样品，避免浪费和污染。精确控制液体的转移量，提高实验的准确性，提高微量液体转移的效率和准确性。

18、移液枪-电动8道：移液枪-电动8道精确转移微量液体样品，避免浪费和污染。精确控制液体的转移量，提高实验的准确性，提高微量液体转移的效率和准确性。

19、旋转蒸发仪：旋转蒸发仪蒸发和浓缩液体样品，去除溶剂和杂质。快速蒸发浓缩，提高样品的浓度和纯度，提高液体样品蒸发浓缩的效率和质量。

20、低温冷却液循环装置：低温冷却液循环装置控制实验过程中的温度，保证实验结果的准确性。提供稳定的温度环境，减少温度波动对实验结果的影响，提高实验结果的准确性和可靠性。

21、纯水超纯水系统：纯水超纯水系统提供高质量的纯水和超纯水，用于实验和制备样品。保证实验用水的质量，避免杂质对实验结果的影响，提高实验用水的质量和实验的准确性。

22、叠加式恒温震荡摇床1：叠加式恒温震荡摇床1在恒温条件下震荡和摇动样品，促进样品的混合和反应。提供稳定的震荡环境，提高样品的反应效率和均匀性，提高样品混合和反应的效率和均匀性。

23、叠加式恒温震荡摇床2：叠加式恒温震荡摇床2在恒温条件下震荡和摇动样品，促进样品的混合和反应。提供稳定的震荡环境，提高样品的反应效率和均匀性，提高样品混合和反应的效率和均匀性。

24、高压灭菌锅：高压灭菌锅杀灭实验器材和样品中的微生物，防止实验过程中的污染。高效灭菌消毒，保证实验器材和样品的无菌状态，提高实验器材和样品的无菌率和实验的安全性。

25、恒温鼓风干燥箱：恒温鼓风干燥箱去除样品中的水分和溶剂，使其干燥和稳定。快速干燥样品，避免样品变质和降解，提高样品的干燥效率和稳定性。

26、微生物培养箱：微生物培养箱提供适宜的环境条件，促进微生物和细胞的生长和繁殖。提供稳定的温度和气体环境，提高微生物和细胞的生长效率，提高微生物和细胞培养的效率和成功率。

27、微孔板振荡器：微孔板振荡器对样品进行定性和定量分析，检测其成分和性质。提供精确的检测分析结果，为实验提供数据支持，提高实验结果的准确性和可靠性，为科研提供有力支持。

28、超微量分光光度计：超微量分光光度计对样品进行定性和定量分析，检测其成分和性质。提供精确的检测分析结果，为实验提供数据支持，提高实验结果的准确性和可靠性，为科研提供有力支持。

29、二氧化碳培养箱：二氧化碳培养箱提供适宜的环境条件，促进微生物和细胞的生长和繁殖。提供稳定的温度和气体环境，提高微生物和细胞的生长效率，提高微生物和细胞培养的效率和成功率。

30、过氧化氢消毒机：过氧化氢消毒机杀灭实验器材和样品中的微生物，防止实验过程中的污染。高效灭菌消毒，保证实验器材和样品的无菌状态，提高实验器材和样品的无菌率和实验的安全性。

31、台式低速离心机：台式低速离心机分离和纯化细胞、蛋白质、DNA等生物分子。快速分离样品，提高样品的纯度和质量，提高生物分子分离和纯化的效率。

32、接触式无损定量WB成像系统：接触式无损定量WB成像系统对样品进行定性和定量分析，检测其成分和性质。提供精确的检测分析结果，为实验提供数据支持，提高实验结果的准确性和可靠性，为科研提供有力支持。

33、低氧工作站：低氧工作站在低氧条件下进行实验，模拟特定的生理环境。提供稳定的低氧环境，满足特殊实验的需求，提高特殊实验的效率和准确性。

34、快速色谱仪：快速色谱仪对样品进行定性和定量分析，检测其成分和性质。提供精确的检测分析结果，为实验提供数据支持，提高实验结果的准确性和可靠性，为科研提供有力支持。

35、雪花制冰机：雪花制冰机制备冰块，用于实验和保存样品。快速制备冰块，满足实验和保存样品的需求，提高冰块的制备效率和样品的保存质量。

36、全自动细胞分析仪：全自动细胞分析仪对细胞进行自动化分析和检测，提高实验的效率和准确性。提供自动化的细胞分析结果，减少人为误差，提高细胞分析的效率和准确性，为科研提供有力支持。

37、纳米粒度及电位分析仪：纳米粒度及电位分析仪对样品进行定性和定量分析，检测其成分和性质。提供精确的检测分析结果，为实验提供数据支持，提高实验结果的准确性和可靠性，为科研提供有力支持。

38、酸度计：酸度计对样品进行定性和定量分析，检测其成分和性质。提供精确的检测分析结果，为实验提供数据支持，提高实验结果的准确性和可靠性，为科研提供有力支持。

- 各项具体指标要求：

- 设备名称：生物安全柜

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤 |  | 1、 技术指标及要求 1.1 排气特性：70%气体循环，30%气体排放室内。 1.2 全自动气流调控模式，不用调节阀门即可自动调节气流，双直流风机独立控制进气和排气。高效HEPA过滤器：（MPPS）最易穿透性颗粒过滤效率高于99.995%，针对0.3um颗粒，过滤效率高于99.999%。 1.3 工作台面材料:不锈钢一体成型，工作台面表面承重≥23kg，工作台面最高承重≥50Kg，前窗工作开口高度：≥250mm；前窗最高开口高度：≥535mm，噪音: ≤ 63dB。 ▲1.4 前窗在无需拆卸任何附件下可整块下移动至前窗中部方便从上方对前窗完全清洗，清洁前窗时无须用手托住前窗并身体探入安全柜内部。 （提供加盖制造商鲜章的彩页或仪器设计图纸予以佐证） ▲1.5 配置搁手架长度为20-40cm，搁手架分布于安全柜内前进气格栅左、右两侧，卡入式设计方便拆卸。（提供实物图片予以佐证） ▲1.6 双电机设计，双风机分别独立控制进风和出风，无须使用节气阀来手动调节。（提供加盖制造商鲜章的仪器内部设计图予以佐证） 1.7 控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修） ▲1.8 前窗完全关闭时，智能化风机设计，自动将风机输出比率降低至30%，维护安全柜内的洁净环境同时延长HEPA过滤器的使用寿命。 1.9 10°倾角的高强度防爆、防紫外双层贴膜层压前窗玻璃。 1.10 采用多点压力检测器，准确反应HEAP滤膜的寿命和实时气流状况。 ▲1.11 采用双直流电机，有效降低能耗和热量输出，正常工作功耗≤200W，节能模式下功耗≤70W。 1.12 UV灯可编程定时，自动熄灭。定时范围0～24h。前窗位置与紫外灯联锁设计，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能被开启，意外抬起前窗工作中的紫外灯自动关闭 1.13 照明度：＞1200 Lux 1.14内部尺寸(W×D×H): ≥1200x630x780mm，外部尺寸(W×D×H):≥ 1300x790x1550mm。 2、配置要求：主机1台，紫外灯1套，照明灯1套，搁手架两个，可调高度支架1套，侧壁各三个阀口，侧壁各一个无障碍管路接入孔 |  |

- 设备名称：多人操作工作

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高度和倾斜角度 |  | 1 产品类型：双人单面洁净工作台 2 气流模式：水平流流 3 外形长度：≤1800mm 4 工作区长度：≥1700mm 5 工作台面高度：770±10mm 6 工作区洁净度：100级 7 操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） 8 工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调 9 工作区内部照度：≥600LX 10 噪声：≤65分贝 11 采用世界名牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） ▲12 具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 ▲13 工作台面选用304不锈钢材质 ▲14 两侧透明玻璃设计，亮度高，易清洁 ▲15 内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 ▲16 紫外灯与照明灯互锁，屏蔽误操作风险 ▲17 紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 ▲18 可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 ▲19 紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 ▲20 底座分别设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 |  |

- 设备名称：真空吸液泵

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 调节吸力 |  | 1、技术参数 1.1电压[VAC]：100~240 1.2频率 [Hz]：50/60 1.3真空范围：0-500mbar（可调） 1.4泵流速（额定值）：15L/min(空气) 1.5吸液速率：≤17mL/s 1.6尺寸[长×宽×高]：≤180×240×340mm 1.7重量：≤2.8kg 1.8废液桶体积：2L |  |

- 设备名称：倒置荧光显微镜

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 分辨率、高灵敏度 | ★ | ★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 2、标配宽视野三目镜筒，视场数≥22mm ；两档分光比例必须为：100:0，0:100，可以完全避免杂散光通过目镜进入镜体影响荧光观察效果。观察筒采用蝶形设计，可获得不同眼点高度。 3、照明装置：LED光照明，使用寿命≥60000小时 4、 长工作距离消色差相差物镜： ▲4.1 4X N.A.≥0. 13 WD ≥17mm FN≥26.2mm 4.2 10X N.A.≥0. 25 WD ≥8.8mm 4.3 20X N.A.≥0. 4 WD ≥3.2mm 4.4 40X N.A.≥0.55 WD ≥2.2mm 5、移动尺具有孔板定位功能，可以轻松识别观察的板孔编号；移动尺手柄旋钮每旋转90度，则96孔细胞培养板移动至下一个板孔位置；配置万能适配器，满足T75、T25培养瓶, 35mm, 54mm, 65mm等培养皿、切片、孔板、Terasaki板等在内的各种样品观察 ★6、 超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm； 聚光镜可自由拆卸，拆卸后工作空间不低于190mm，可满足多层组织培养瓶（细胞工厂）观察。 ▲7、聚光镜相差板可旋转30°，便于用户进行移液器操作 8、LED荧光寿命不低于20000小时：配置DAPI、GFP、RFP三色 9、高分辨率显微图像采集系统要求图像像素≥2000万像素，像素尺寸≥2.4μm×2.4μm，最高分辨率下速度≧15帧/秒，在2736x1824分辨率下速度≧50帧/秒。 10、图像分析系统可进行图像获取，实时预览，拍照，多点延时摄影,自动刻度校准,用户自定义命名规则,自动将描述性数据保存于图像文件，多维图像的提取和拆分，注释（基本图形，标尺，信息图章），图像测量，大型图像操作的内存管理，多图像同步，均匀性校正，具有测量功能，能进行线条、面积、角度等的测量。 | 是 |

- 设备名称：液氮罐

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 保温性能 | ▲ | ▲1、尺寸大小：瓶口直径≤215mm罐身直径≤660mm,高度≤953mm 2、由真空绝热的轻质铝材构造，经久耐用 ▲3、液氮容量：≥184 L ▲4、静持续天数：≥185天 ▲5、静态蒸发速率：≤0.99升/天 ▲6、架式样品储存，2英寸冻存架至少6个 ▲7、系统容量：至少6000个冻存管 8、配置要求：液氮罐1个，6个冻存架 | 是 |

- 设备名称：超低温保存箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 保温性能 | ★ | ★1、箱内温度 -40℃~-86℃可调，有效容积≥620L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本； ▲2、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； 3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； ★4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 5、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； ▲7、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；保温效果好； 8、进口品牌压缩机2个，功率≤1000W； 9、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； ▲10、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 11、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； ▲12、具有三个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； 13、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； 14、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警； 15、外部尺寸（宽x深x高）：≤1035*900*1980mm 16、内部尺寸（宽x深x高）：≤760*630*1310mm 17、净重：301±3% kg | 是 |

- 设备名称：低温保存箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 保温性能 | ▲ | 1、温度范围-10°C～-30°C可调节； 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； ▲3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警； 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口； ▲5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； ▲6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时； ▲7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g； ▲8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； ▲9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保; ※10、德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长； ▲11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内； ▲12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，密封保温效果好，环保节能； 13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快； ※14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品； ▲15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理； ▲16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 20、可选配圆盘式温度记录仪，RS485或USB接口或USB接口+打印机其一。 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.2、样式：立式 2.3、有效容积：531L ▲2.4、外部尺寸：≤940*845*1878mm ▲2.5、内部尺寸：≤704*620*1230mm，内胆材质为电锌板喷粉 | 是 |

- 设备名称：冷藏箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 保温性能 | ▲ | 1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积1031L. 2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；* ▲3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。* 4、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； ▲6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露； ▲7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh。 8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。 9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； ▲10、进口品牌压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠* 11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； ▲12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证 温控的准确性； ▲13、箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 14、选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 ▲16、可选配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态. 17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调 ▲18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。 ★19、箱内下部可选配2个药筐，提高冷藏箱空间利用率。* 20、双锁结构，更安全、更放心。 21、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 22、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。 23、产品具备医疗器械注册证。 ★24、产品具备第三方性能检测报告。 ★25、产品具备CQC节能环保认证。 ★26、产品具备美国UL能源之星认证。 ★27、产品具备CE/ UKCA/ DIN 13277 认证。 | 是 |

- 设备名称：台式大容量高速冷冻离心机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 大容量、高速离心功能，可调节转速和离心时间 | ▲ | 1.高清触摸屏操作，微机控制。 2.▲需要储存5000多条历史记录追踪历史数据，使用USB导出数据。 3.▲具备99组程序，每个程序可分10段离心。 4.有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能。 5.▲具备三级密码管控功能，保证参数不会被误改。 6.提供CE、ISO9001:2015、ISO 13485:2016认证，FDA认证相关证明文件。 7.具备了9升和10降速曲线程序选择。 8.具有门盖保护、超速、超温、不平衡等多项保护功能，确保仪器安全可靠。 9.具有转子自动识别功能。 10.新颖的电控门锁，轻松关闭并安全锁定离心。 11.▲可延时关闭压缩机制冷,关闭门盖后可延时打开压缩机制冷。 12.最高转速：21000r/min 13.最大相对离心力：30642×g 14.最大容量：750ml×4 15.转速精度：±10r/min 16.温度设置范围：-20～+40℃，±1℃ 17.定时范围：1min～99h 59min 18.整机噪音：＜65dB(A) 19.电源：AC220 50Hz 20.外形尺寸：734mm×620mm×445mm（L×W×H） 21.重量：100kg | 是 |

- 设备名称：高速冷冻离心机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 高速旋转、冷冻功能 | ▲ | 1.高清真彩7寸触摸屏控制，参数和实时运行参数可同屏显示。 2.▲需要储存5000多条历史记录追踪历史数据，使用USB导出数据。 3.▲具备99组程序，每个程序可分10段离心。 4.有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能。 5.▲具备三级密码管控功能，保证参数不会被误改。 6.具备了9升和10降速曲线程序选择。 7.▲角转子具备密封性转子盖，提供检测文件。 8.具有转子识别功能，自动识别转子参数，防止用户设置错误的转子号参数。 9.▲配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心。 10.采用进口高性能压缩机，无氟制冷剂R404A，开盖后可延时关闭制冷系统，节能环保。 11.设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能，确保仪器安全运行。 12.▲可延时关闭压缩机制冷,关闭门盖后可延时打开压缩机制冷。 13.最高转速 18500r/min 14.最大相对离心力 29302×g 15.最大容量 4×100ml 16.转速精度 ±10r/min 17.定时范围 1s～99min59s或1min～99h59min 18.整机噪音 ＜65dB(A) 19.温度设置范围 -20℃～+40℃ 20.温度控制精度 ±1℃ 21.压缩机 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a 22.电源 AC 220V 50Hz 23.整机功率 1200W 24.外形尺寸（L×W×H） 680mm×380mm×350mm 25.净重 60kg | 是 |

- 设备名称：磁力搅拌器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 混合效率 |  | 1.工作盘面尺寸：≥φ135mm； 2.盘面材质：不锈钢陶瓷涂层； 3.电机类型：无刷直流电机； 4.最大搅拌量（水）：≥20L； 5.转速范围：≥100-1500rpm； 6.转速显示：LCD； 7.温度显示：LCD； 8.定时功能：1min-99h59min。 9.搅拌子长度[mm]：≤80 10.外置温度传感器控温精确度[℃]：±0.2 11.外形尺寸（DxWxH） [mm]：≤280×160×85 |  |

- 设备名称：超声波清洗器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  | 1.外形尺寸：≤320x264x320mm 2.内槽尺寸：≥300x240x150mm 3.容量：10L 4.超声频率‌：40KHz 5.超声功率‌：≤200W 6.超声功率可调范围‌：40~100% 7.工作时间可调‌：1~480min 8.电源：220V/50Hz 9.带有溶液加热装置，温度控制范围0—80℃ 10.每个超声换能器发射功率≥50W 11.外壳采用优质不锈钢板制造 12.附设超声定时装置，1—20分钟内任意设定内槽采用优质不锈钢板冲压成形 |  |

- 设备名称：电热恒温水浴锅

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 水浴温度恒定 |  | 1.规格：双列六孔 2.外形尺寸（mm）：≤510×345×210 3.操作室尺寸（mm）：≥470×305×130 4.功率（kW）：1.2 5.温控范围及温度误差：RT+5-100℃ ±1℃ |  |

- 设备名称：恒温水浴锅

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 水浴温度恒定 | ▲ | 1、容量：2L×3 2、电源：AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz 3、温控范围：室温+5℃ ~99℃ 4、时间范围：1m~99h59m ▲5、控温精度：±0.3℃，三个水槽可单独控温 ▲6、均匀性：±0.3℃（37℃） 7、功率：750W 8、水槽尺寸（W×D×H）：≤3个135×150×150 mm 9、外形尺寸（W×D×H）：≤625×253×204 mm 10、重量：5.5kg 11、排水方式：排水泵 12、液位报警：有 ▲13、加热器采用浇筑加热板，与水槽底面完美贴合，温度均匀性佳 ▲14、TFT 彩屏显示，参数设置一目了然，外形美观大方 15、微电脑PID控制，温控线性好、波动小 ▲16、内置液位光电传感器，低水位蜂鸣报警 17、超温自动断电，双重保护，安全可靠 ▲18、一次冲压成型的不锈钢水槽，表面特氟龙处理，耐磨耐腐蚀。外壳采用性能优良的冷轧钢板，表面磨砂喷塑处理，防生锈 | 是 |

- 设备名称：助吸器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 负压吸力 | ★ | ★1.移液体积范围‌：0.1 – 100 mL（12支） 2.转速‌：≥15,000 rpm 3.噪音水平：≤54 dB(A) 4.加速时间‌：从零加速至最高转速的时间不超过15秒 5.重量‌：轻便设计，平衡性好 6.电池‌：锂聚合物电池，工作时间长 7.显示‌：背光LED指示灯，显示电池状态 8.高温高压灭菌‌：吸液嘴可拆卸，易于更换和灭菌 | 是 |

- 设备名称：移液枪-手动单道

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 精确 | ★ | ★1.量程涵盖：1.量程涵盖：0.1-2µl,0.5-10µL,2-20µL,20-200µL ,100-1000µL；（5各量程各10支，并配备支架） 2.具备磁辅装置,移液省力； 3.具备量程锁：数字式体积调节，移液量程可锁定； 4.枪体内配有硅树脂减震器，可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力； 5.配套轻触式去吸头系统； 6.支持吸头装载并实现密封，无需挤压与摇摆装载吸头。 | 是 |

- 设备名称：移液枪-手动8道

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 精确 | ★ | ★1、手动8道移液器； ★2、量程0.5–10 μ，（2支）；L20–200 μL（2支） 3、设计轻巧、可方便左右手操作。手柄轻质弹簧设计。 | 是 |

- 设备名称：移液枪-电动8道

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 精确 | ★ | ★1、电动8道移液器； ★2、量程100-1200uL（2支）； 3、设计轻巧、可方便左右手操作。手柄轻质弹簧设计。 | 是 |

- 设备名称：旋转蒸发仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 浓缩效率 | ▲ | ▲1、回转速度：10~310rpm 2、蒸发能力：Max.25mL/min(水的蒸发量) 3、极限真空度：399.9Pa（3mmHg）以下 4、转速设定·显示：旋钮设定·数字显示 5、升降功能：手动平衡式（升降行程180mm、无级调节） ▲6、试料瓶安装方向：左右均可 ▲7、正反转功能：具有，并可以进行间隔时间设置 8、电机：DC无刷电机 ▲9、冷却器：直立式二重蛇形盘管·冷却面积0.146m2 ▲10、真空密封垫：特氟龙+特氟龙·Viton双重密封垫 11、连接口径：冷却水用接咀·吸引接咀 外径10mm 12、试料瓶可使用容量：标配1L，Max.3L 13、试料瓶：球型瓶1L标准磨口 29/38 14、回收瓶：球型瓶 1L标准磨口 S35/20 15、搭配水浴锅 16、温度调节范围·精度：室温+5℃~90℃·±1℃（试料瓶搅拌时） 17、温度设定·显示：薄膜式按键输入设定·数字显示 18、温度控制：加热器ON-OFF控制 19、水浴锅加热器：1.05 KW 20、水浴锅容量：约4.5L 21、 安全功能：熔断器、感热式空烧防止器 | 是 |

二十、设备名称：低温冷却液循环装置

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  | 低温冷却液循环装置*1台 1.温度范围：-20~20℃ 2.温度精度:±2℃ 3.浴槽容积:≤5L 4.电源：220V/50HZ 5.设备尺寸：≤470*325*550mm 循环水式多用真空泵*1台 1、最大真空度‌：0.098MP 2、单头抽气量‌：≥10L/min 3、抽真空口数量‌：2个 4、储水箱容积‌：≥15L 5、循环流量‌：≥80L/min 6、泵扬程‌：≥12m 7、功率‌：180W 8、机体材质‌：防腐工程塑料 9、电源要求‌：200V/50Hz‌12 10、外形尺寸为（mm）：≤385L280W420H 11、重量：≤11kg |  |

二十一、设备名称：纯水超纯水系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 纯水、超纯水 | ▲ | 一、技术参数： 1、主要用途：以城市自来为进水，生产II级纯水和I级超纯水；II级纯水存储在多功能水箱中，可用于实验器皿的清洗，微生物培养基配制，高压灭菌锅用水，生化溶液配制，又作为超纯水系统进水； I级超纯水用于理化分析仪器（HPLC,LC-MS,ICP-MS，IC等等）用水和生化实验（PCR，细胞培养，蛋白研究，基因测序，分子生物学等）用水。 2、预处理装置： 2.1预处理系统采用活性炭及棉芯对自来水进行预过滤，再由高通量RO进行进一步纯化，为纯水模块提供优质、稳定的进水水源； ▲2.2需要包含漏水检测和自动关闭自来水功能装置，压力储水罐； ▲2.3可耐受进水电导率≥1800μs/cm @ 25℃ 3.纯水产水水质： 3.1电阻率 ≥ 5 MΩ·cm＠25℃ 典型值为10-15 MΩ·cm＠25℃； 3.2总有机碳含量(TOC) ≤ 30ppb； 3.3系统产水流速：≥10 L/H； 4.超纯水产水水质： ▲4.1系统可拆分为独立的纯水系统与超纯水系统，拆分的超纯水系统可灵活安装于不同实验室的任意位置而无需考虑纯水系统的安装位置，也无需安装进水设备。 ▲4.2系统支持扩展不限数量的超纯水系统，扩展的超纯水系统可灵活安装于不同实验室的任意位置而无需考虑纯水系统的安装位置，也无需安装进水设备。 ▲4.3超纯水产水水质：电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25 °C；TOC：≤5 ppb ▲4.4超纯水模块对于未用完的超纯水将会进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯柱纯化后流到手持式取水手臂，确保始终如一的高品质超纯水可以随时被取用，彩页资料需体现此功能。 ▲4.5超纯水分配流速：0-1.6L/min，并支持无级调节流速至逐滴取水。 ▲4.6取水臂配有取水流速的无级调节开关，可在固定位置取水，也可于远程移动70cm范围内移动取水。 4.7精纯柱到达使用期限后机器自动提示更换，无需手动设定提醒时间。 ▲4.8内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌，双波长紫外灯使用寿命≥7年。 5.储水水箱：外置60L非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空， 配空气过滤器，全量程液位传感器等。 6.系统监控及主要纯化部件： 6.1纯水系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率。 ▲6.2 纯水系统内置独立式连续电流去离子模块, 采用连续电场、离子选择性透过膜和混床树脂有效去除微量离子，模块前端无需增加软化柱或防毒柱。 ▲6.3纯水系统内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率。 ▲6.4纯水系统内置高回收率反渗透模块前后各配备一个电导率计有效监控进水，纯水主机液晶显示屏界面显示反渗透膜截留率。 二、配置清单： 预处理装置1套（包含漏水检测器，压力储水罐），纯水模块1套，纯化柱1根，60L 多功能水箱1个，水箱空气过滤器1个，RO膜清洗药片1盒，超纯水模块1套，超纯化柱1根，终端过滤器1个。 |  |

二十二、设备名称：叠加式恒温震荡摇床1

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 恒温、震荡 | ▲ | 1.自适应全自动PID控制：根据每台机器的差异，自学习和整定相关适合的参数，保证温度达成高精度与高稳定性控制。 2.温控范围：室温以下18℃～60℃（最低4℃) 3.温控精度：±0.1℃ 4.温度均匀性：±0.3℃ (@37℃) 5.旋转转速：0（停止）, 30~300rpm 6.转速精度：±1rpm 7.振幅：不小于φ26mm 8.可编程段数：不少于12段，可设置最少12种不同的转速、温度和时间，然后按这12段程序全自动运行。 9.照明方式：日光灯照明 ▲10.双向紫外灭菌：腔体装有两套紫外灭菌组件，增强杀菌效果，减少杀菌死角。 11.多组高效过滤器设计：防止钢瓶内气体杂质或污染源污染腔体内气体 12.增湿盘加湿，腔内湿度≤95% ▲13. 超视角不小于10寸彩色触控屏：模块化分类显示不同功能，10寸屏大视角显示控制参数。显示屏界面简洁：多种功能、设置值和实际值在同一界面显示。一目了然，便于查找，操作简单。有自动锁屏、自动关闭屏显和密码保护功能：防止误操作或其它非相关人员进行非允许的操作。 ▲14.最大容量不得少于：烧瓶夹：50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/ 250ml×60/ 500ml×34/ 1000ml×22/ 2000ml×15/ 3000ml×12 粘贴垫：50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/ 250ml× 77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15/ 3000ml×15 ▲15.最大负载不低于20kg 16.多项声光报警与保护功能：超温报警、超速报警、传感器故障报警、定时报警、开门报警， 超浓度报警、超湿度报警、漏电保护、无进气报警。 17.双层中空玻璃大视窗：配有加热防雾设计，使腔内细胞培养状态一目了然。 18.密封性良好，高湿防锈，设计无死角，可高压冲洗内腔底部和摇板。 19可任意叠加组合：可单台购买，后期补增机器时可任意叠加，最多可叠加三台机器。 |  |

二十三、设备名称：叠加式恒温震荡摇床2

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 恒温、震荡 | ▲ | 1.先进的自适应全自动PID控制：根据每台机器的差异，自学习和整定相关适合的参数，保证温度达成高精度与高稳定性控制。 2.温控范围：室温以下18℃～60℃（最低4℃) 3.温控精度：≤±0.1℃ 4. 温度均匀性：≤±0.3℃ (@37℃) 5.旋转转速：0（停止）, 30~300rpm 6.转速精度：≤±1rpm 7.振幅：不小于φ50mm 8.可编程段数：12段，可设置12种不同的转速、温度和时间，然后按这12段程序全自动运行。 ▲9.原装进口红外CO2检测传感器，控制精确，响应灵敏，性能稳定，寿命长。不受温度和湿度变化的影响。CO2浓度控制范围：0~20%，CO2浓度控制精度，±0.1%。 10.开门30s温度及CO2恢复时间：≤6min.@ 37℃. 11.照明方式：日光灯照明 ▲12. 双向紫外灭菌：腔体装有两套紫外灭菌组件，增强杀菌效果，减少杀菌死角。 13.多组高效过滤器设计：防止钢瓶内气体杂质或污染源污染腔体内气体 14.增湿盘加湿，腔内湿度≤95% ▲15. 超视角10寸彩色触控屏：模块化分类显示不同功能，10寸屏大视角显示控制参数。显示屏界面简洁：多种功能、设置值和实际值在同一界面显示。一目了然，便于查找，操作简单。有自动锁屏、自动关闭屏显和密码保护功能：防止误操作或其它非相关人员进行非允许的操作。 ▲16.最大容量不得少于：烧瓶夹：50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/ 250ml×60/ 500ml×34/ 1000ml×22/ 2000ml×15/ 3000ml×12 粘贴垫：50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/ 250ml× 77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15/ 3000ml×15 ▲17.最大负载≥20kg 18.多项声光报警与保护功能：超温报警、超速报警、传感器故障报警、定时报警、开门报警， 超浓度报警、超湿度报警、漏电保护、无进气报警。 19.双层中空玻璃大视窗：配有加热防雾设计，使腔内细胞培养状态一目了然。 20.密封性良好，高湿防锈，设计无死角，可高压冲洗内腔底部和摇板。 21.可任意叠加组合：可单台购买，后期补增机器时可任意叠加，最多可叠加三台机器。 配置：恒温振荡器一台 |  |

二十四、设备名称：高压灭菌锅

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  |  | 1、最大升温速度‌：7.5℃/秒 2、循环次数‌：一百万次 3、屏幕：10.1”TFT高清真彩全触控液晶屏，角度可任意调节 4、样品台规格：3组32孔*0.2ml独立样品台，可同时运行三个完全不同的程序 5、温度范围‌：0℃～105℃ 6、温度均匀性：≤±0.2℃ 7、温度准确性：≤±0.1℃ 8、变温速度：0.1℃～5℃/秒 9、控温方式‌：标准模式+快速模式 10、温度显示分辨率：0.1℃ 11、梯度温度点分布：每组独立样品台有8行梯度温度 12、热盖温度：30℃～112℃可调 13、最大步骤：30个，可做多重嵌套循环 14、温度递增/递减‌：0.1℃～10℃，可做Touchd |  |

二十五、设备名称：恒温鼓风干燥箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | 1、控温范围‌：室温+10℃ ～ 200℃ 2、温度精确度‌：± 1℃ at 100℃ 3、电源电压‌：AC220V, 50Hz 或 AC380V, 50Hz 4、容积：≤620L 5、对流‌方式‌：垂直强迫对流 |  |

二十六、设备名称：微生物培养箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 温度、湿度 | ▲ | 1.样式：立式 2.容积：80L 3.最大消耗功率：200W 4.使用环境温度：18～34℃ 5.加热方式：直热气套式 ▲6.箱体灭菌方式：最高100℃干热灭菌 7.温度设定范围：环境温度+5℃～80℃ 8.温度精度/波动度：±0.1℃/±0.1℃ 9.温度均匀度：±0.3℃ 10.工作条件：环境温度18～34℃，电源220V/50Hz ▲11.外部尺寸（宽*深*高）：≤575*780*760mm ▲12.内部尺寸（宽*深*高）：≥400*498.5*500mm 13.外部材料：喷涂钢板 14.内部材料：SUS304不锈钢 15.内门体数量：1扇，钢化玻璃材质 16.外门体结构：喷涂外壳，SUS304不锈钢门胆 ▲17.隔板：SUS304不锈钢打孔隔板，标配3层 18.脚轮：4个塑料调平脚 19.测试孔：1个，箱体后背 ▲20.风机类型：直流无刷外转子电机，风速可调，实现开关门高风速快速恢复培养环境，达到培养环境后实现微风循环减少干扰 21.风道设计：微风循环主动气流设计，实现箱内温度均匀 ▲22.通过PID计算方式控制4个温控区，实现全面控温 ▲23.梯度控温，用户可自定义多组使用程序 ▲24.显示方式：七寸液晶触摸显示屏，分别率达到1024*600可显示温度曲线、查询操作日志、报警事件等信息 25.开门30s温度恢复时间：＜10min（恢复率按照起始值的98%计算） 26.报警方式：具备声音蜂鸣和显示屏提示的报警方式 27.提醒方式：屏幕显示提醒图标 28.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证（皖药监械生产许20160038号） （2）ISO9001质量管理体系认证 （3）IS013485医疗器械质量管理体系认证 （4）ISO14001环境管理体系认证 （5）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 | 是 |

二十七、设备名称：微孔板振荡器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  |  | 1.电源：支持 AC110V~240V 50/60HZ； 2.输入电压：支持AC110V~240V 50/60HZ； 3.转速：200～2000rpm； 4.振幅：≤2mm； 5.时间设置：1min~99h59min； 6.转速步进：10rpm； 7.样本容量： 2块96 微孔板； 8.输入功率：≤45W； 9.外形尺寸(mm)： ≤294×200×107（±5mm）； 10.重量：≤3.8kg。 | 是 |

二十八、设备名称：超微量分光光度计

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 高灵敏度、高分辨率的分光光度检测 | ▲ | ▲1.基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； ★2.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 3.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 5.最小样品体积≤1ul； 6. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； ▲7.当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； ▲8.仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； 9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； ▲10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； ▲11.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； 12.同一品牌的超微量检测产品在中国大陆的装机量超过4000台； ★13.仪器符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书。 | 是 |

二十九、设备名称：二氧化碳培养箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  |  | 1.1 容积：170L 1.2 温度控制范围：RT+3℃~55℃ 1.3 温度均匀性：±0.3℃，温度波动度：±0.1℃；CO2浓度控制范围：0~20%，控制精度：±0.1% ▲1.4 开门30S后，关门4分钟内温度可恢复至37℃，关门≤4分钟内CO2浓度恢复至5%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS标书检测报告复印件为依据并加盖投标人公章。 1.5 ≥7寸彩色显示屏，可实时查看温度、CO2浓度动态曲线，具有留言/记事本/公告功能 ▲1.6 IR红外传感器，日常使用无需校准，180℃高温灭菌时无需拆卸 ★1.7 ≥180℃干热灭菌，箱内部件无需拆卸，灭菌效果达到99.999%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CNAS标书检测报告复印件为依据并加盖投标人公章。 1.8 不锈钢304内胆，一体冲压成型内胆，无支架、无螺钉、圆弧无死角结构 1.9 配置8GB数据存储空间，数据可保存≥15年，可通过USB接口导出全部数据 1.10 产品配置≥2个PT1000温度传感器 1.12 标配RS485，可实现多台组网 1.13 加湿方式为底部水库式加湿 ▲1.14 可通过手机、电脑、app端查询机器实时运行状况，报警等，可通过短信，微信，电话等接收报警信息； 1.15 产品符合FDA 21 CFR Part 11 关于电子记录和电子签名管理的要求，提供认证证书 | 是 |

三十、设备名称：过氧化氢消毒机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 喷射效率 |  | 一、主要技术要求 ▲1、消毒原理：通过高速旋转阀瓣技术，无需外接气源，并过氧化氢液体分解成亚微米级干雾状态的杀菌因子，自由扩散到空间中 2、用途：适用于突发性公共卫生事件（如爆炸和烧伤患者病房）应急消毒处理、传染病患者留置病房、核酸检测实验室、手术室等区域应急消毒处理、多重耐药菌检出区域、急救车以及核酸检测车应急消毒处理 3、消毒空间：5-200m³ ▲4、喷射流量≥15ml/min，确保雾化颗粒的均匀性和雾化量 5、参数设定：内置计算软件，具有按空间体积和按消毒时间计算双模式，可根据用户需求选择对应模式，输入空间体积或消毒时长，自动计算消毒参数，方便用户操作； ▲6、控制系统：采用可编程PLC控制系统，内嵌式彩色触摸屏≥4.3寸，具有数据查询，可储存≥1000条数据，方便使用数据的追溯。 7、监控及警报系统：LED状态3色指示灯，不同颜色显示灭菌的不同阶段，具有及时声光报警功能。 8、产品尺寸：≤260mm×260 mm×460mm； ▲9、重量：≤7kg； ▲10、功率：≤100W 11、电源：220V±22V，50HZ，电源插头采用航空插头组件，保证使用的稳定性，避免特殊环境下设备使用时电源线脱落导致消毒失败。 ▲12、可增配锂电池，充满电可连续工作4小时以上。 13、储液瓶：内置式储液瓶，采用耐腐蚀塑料，可取出设计，容量≥2L； 14、产品外观：手持式设计，可隐藏把手。设备轻便易转移，外壳采用耐腐蚀聚乙烯材质，方便清洁灭菌； 15、空气消毒模拟现场消毒试验：对白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%，对自然菌的消亡率≥90%；提供具备CMA认证第三方检测机构出具的检测报告进行佐证 16、物表消毒模拟现场消毒实验；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种、嗜热脂肪芽孢杆菌杀灭对数值＞3以上，提供具备CMA资质认证第三方机构出具的检测报告进行佐证 17、消毒剂：采用国产通用7.5%-8%过氧化氢溶液（不含氯、苯酚、乙醛、季铵盐、乙酸、胶质银离子等），且溶液具备安评备案以及相关检测报告，提供证明文件； ▲18、配套消毒剂对脊髓灰质炎病毒I型疫苗株杀灭效果达到4-log，提供具备CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告进行佐证 ▲19、配套消毒剂对流感病毒H1N1杀灭效果达到4-log，提供具备CMA认证第三方检测机构出具的检测报告进行佐证； ▲20、配套消毒剂对人类冠状病毒229E杀灭效果达到4-log，提供具备CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告 进行佐证 21、残留物少，过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，没有毒副产品； ▲22、设备内含嵌入式过氧化氢消毒控制软件，投标人应具有该软件的自主知识产权，以保障控制软件的兼容性和后期维护升级；（提供软件著作权登记证书复印件并加盖开发商公章进行佐证。） ▲23、设备平均无故障时间（MTBF）不低于2000小时，可提供第三方检测报告。 二、资质要求 ▲1、投标产品制造厂家具有类别为以气态过氧化氢为消毒因子的消毒产品生产许可证。 2、生产企业和产品通过质量体系认证、环境体系认证和知识产权管理体系认证，并能提供认证证书。 3、需提供CE认证证书 4、提供产品的消毒产品安全评价报告 | 是 |

三十一、设备名称：台式低速离心机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 保护功能 |  | 1、最高转速≥6000 rpm，最大相对离心力≥4588g 2、转速精度：±10rpm 3、最大容量：4x250ml 4、定时范围:1秒－99分59秒/1分—99小时59分。 5、尺寸 (宽×深×高)≤440x600x345±1mm 6、电子门锁，门盖保护，开盖自动停机。 7、计时方式：启动计时和到转速计时可选，正计时和倒计时可切换。 8、液晶操作面板，可带手套直接操作，操作面板45°设计符合人体工程学。 9、多程序存储功能，可存储≥99种操作程序，方便保存、调用。 10、采用316不锈钢内胆，抗腐蚀； 11、直流无刷电机，转速更稳定，带转子自动识别技术，运行更安全省时。 12、具备瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。 ▲13、转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警等多种报警功能。 | 是 |

三十二、设备名称：接触式无损定量WB成像系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  |  | 1.感光芯片尺寸面积≥150cm2，成像芯片长度≥14cm； 2.像素尺寸：≥88um×88um； 3.图像分辨率≥300dpi。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi，样品所有光信号转化电信号效率：≥83%，成像累计暗电流总和≤0.0001e； 4.像素满阱电子容量≥100万e-； 5.接触式成像，光信号损失为零。信号采集距离（光程）为零，信号直接贴合感光芯片。无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失。直接成像，无需经过镜头转换； 6.开机即用，无需等待时间。图像位深：≥16bit。图像色阶：≥65536。像素合并功能：提高灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间。图像采集模式：自动和手动采集图像模式。大于90%的样品成像时间仅需≤1秒。一键成像：自动模式一键自动采集≥8张不同时间图像； 7.透光率：10000um2次方，相对传统CCD相机，效率提升400倍以上。成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。信号传输：Ethernet cable，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为10000Mbps； 8.支持多用户管理，方便管理员管理。结果图片自动保存到每个人单独的文件夹中。多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出； 9.仪器最大功率≤28W。 |  |

三十三、设备名称：低氧工作站

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  |  | 1．兼具有在工作站内直接培养、直接操作（传代、换液等）和观察三种功能。 2. 工作站面板： 2.1 面板材料：由优质聚丙烯树脂板经过退火工艺制造而成，结构稳定，且无毒、无味、保温、保湿性好。 ▲2.2 面板连接：工作站顶板、前面板和底板一体折弯而成，避免水蒸气在棱角凝结造成前面板覆盖大量水滴；且前面板由下向上倾斜，便于观察与操作；专业的风道设计，保证气体循环的均一性。 2.3 可选配可拆卸的前面板：工作站前面板无需任何工具可徒手拆卸，方便进行清洁和放入大型仪器、实验器皿。 3. 工作站尺寸 3.1 内部尺寸：高度：420mm；宽度：800 mm；深度：520mm 3.2 转移匣尺寸：高度：220mm；宽度：190mm；深度：245mm 4. 转移匣 4.1带有位于操作室外部的转移匣，转移匣位于工作站右侧，不镶嵌在前面板上，不与袖套口共用一个进入通道，以免遮挡视线。 4.2智能化转移匣吹洗：可选择快速吹洗和常规吹洗 4.2.1快速吹洗：选择屏幕上快速吹洗按键，即可将转移匣内氧气浓度吹洗到与箱体内一样的氧气浓度，确保转移样本时不影响箱体内部的气体环境。 4.2.2常规吹洗：用户可在屏幕上任意设置所需氧气浓度，氧气浓度设置范围为0-20.9%。 5. 工作站各指标控制范围 气体控制系统协同氮气、二氧化碳和压缩空气进行三气精准调节，实现氧气和二氧化碳的精准控制，打造稳定可靠的气体环境。 5.1 氧气浓度范围： 气瓶款氧气浓度范围：0.1%到23.0%，调节精度0.1% 空气泵款氧气浓度范围：0.1%到18.0%，调节精度0.1% 选配高氧培养模块氧气浓度范围：0.1%到99% 5.2可在控制屏上任意设置氧气浓度，仪器自动调节，无需另购买昂贵的混合好比例的气体。 ▲5.3 可在显示屏上实时显示氧气浓度和氧分压值，且氧分压显示模块可关闭和开启，为实验者提供更全面和精准的环境监控和数据。 5.4 二氧化碳浓度范围：0%到20.0%，调节精度0.1%，可选配0%到30.0%。 5.5可在控制屏上任意设置CO2浓度，仪器自动调节，无需另购买昂贵的混合好比例的气体。 5.6 可选配厌氧模式，用于对细胞进行厌氧刺激或者厌氧微生物的培养。 5.6.1 厌氧控制：可达高度厌氧，满足厌氧微生物严格的厌氧培养以及细胞厌氧刺激的需求 5.6.2 CO2控制：可在控制屏上任意设置CO2浓度，CO2浓度范围：0%到20.0%，调节精度0.1%，可选配0%到30.0%。 5.7 可选配四段、十段或更多段气体自动循环：用户可根据实验选配O2、CO2多段不同气体浓度的自动循环，可自行设置循环时间、气体浓度以及循环次数。 5.8温度控制范围：室温+3℃至45℃，调节精度0.1℃； 5.9湿度控制范围：室内湿度至85% ★5.10 氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度设定值确认后，控制系统会自动匹配报警区域并在显示屏上呈现，该报警阈值也可在显示屏上人为设置。参数的报警阈值保证了实时监测设备设定值的准确性，如果有异常情况，会及时提示使用人员。 ★6. 内置氧气、二氧化碳、温度、湿度探头。氧气探头与二氧化碳探头可以在显示屏上进行两种模式的校准：一键校准、已知点校准。 ▲7. 带有水槽/油槽和泄压阀的双重泄压系统，便于在操作者通过手套进入操作室的时候缓冲由于内部压力快速变化造成的高压力，这样才能增加对箱体的保护，增加箱体的使用寿命及长期的密封度。 ▲8. 工作站操作进入系统可选择两种方式：裸手操作系统和手套直接进入系统 8.1裸手操作系统 8.1.1能裸手进入工作站，轻薄柔软贴附度高的纤维材料的袖套而非橡胶材质的袖套，可最大程度抽真空达到很好的效果，而无需反复充放氮气。 8.1.2裸手进入系统配有高端的真空发生器进行抽真空，而非笨重的简易真空泵。 8.2手套直接进入系统 标准的手套直接进入系统，无需气体吹洗即可快速轻松的进入工作站；防护手套具有优异的化学和机械性能，并具有优异的耐腐蚀性，最大限度的加强箱体密封性，是应对极高厌氧度需求的最佳选项。 9．带有气瓶低压报警系统，在连接的气瓶供气不足时报警，提示使用者及时更换气瓶。 10．配有1个（可选配多个）带有防水盖的内部电源插座，便于工作站内部使用小型电子仪器。 11. 操作室内部配有日光灯用于日常照明。 ▲12. 配有大面积（≥1000cm2）的冷凝板，既保证了冷凝效果又不影响内部温度的均一性。 ▲13．带有箱体内部压力实时监测及报警功能，确保设备正常运行。 ▲14. 带有漏气报警保护系统，当设备没有关闭好出现漏气情况时会持续报警，如持续30分钟仍未处理，机器将自动切断进气功能。 ▲15．带有屏幕保护功能，设备在没有操作动作后开始计时，100分钟后自动锁屏，或者用户可以一键锁屏。避免其他人误操作造成设置改变；锁屏后可以通过设置的密码解锁，快速方便。 16．带有感应温度的精确温度探头、湿度传感器、压力感应器和真空发生器。 ▲17．带有数据记录功能，可实时记录氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度的设定值与实际值及压力的实际值；所有数值都可以在屏幕上以曲线的形式展现，也配有USB数据传输端口，可将数据以EXCEL表格的形式下载存储。 18.在显示屏上带有开机自检功能，保证设备的正常运行以及故障排查。 ▲19. 可选配远程操控功能，用户可以在办公室监控与操作工作站。 20. 可选配单皿进入系统，非抽屉式，无需推杆，无需经过转移匣，可快速转移样品。 ▲21. 可选配HEPA过滤系统，高效滤膜为H14级别，过滤效率可达到99.995%，满足客户对操作环境高洁净度的要求；也可以在箱体外气路上选配囊氏过滤器过滤气瓶中气体，防止气瓶中未灭菌的气体污染工作站。 22. 可选配线缆密封口，用于工作站内外部电源线或者数据线的连接。 ▲23. 可选内置空气泵款代替压缩空气瓶进行氧气浓度调节。 24.可选配真空吸引管，用于将实验过程中产生的废液及时吸引到工作站外部。 25. 可选配高/低温培养模块：最低温度至4℃，最高温度至70℃。 26. 可选配低氧微高压细胞培养系统，用于肿瘤等细胞低氧高压微环境的相关研究。 27. 可选配细胞实时监控成像系统，可以在低氧工作站里实时观测细胞形态及生 | 是 |

三十四、设备名称：快速色谱仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 检测能力 | ▲ | ▲1.溶剂传送动力：高精度双独立可调冲程柱塞泵，可以根据不同的流速选择不同的柱塞泵冲程，保证低流速下的精度和大流速下的连续性。 2.溶剂通道：双溶剂通道，二元线性梯度 ▲3.系统耐压：15bar ▲4.流速范围：1-150ml/min，可支持最小流速1ml/min。 ▲5.二维码色谱柱识别：系统可支持二维码扫描识别，每一种色谱柱对应唯一一种二维码编号，可实时查看色谱柱使用情况，已使用过的纯化报告一目了然，同时系统通过扫描色谱柱二维码可以自动推荐色谱柱内置梯度方法，简单方便。 ▲6.15寸超大电容屏，耐受各类溶剂腐蚀，操作灵敏，简单好用，信息显示全面。电容屏更准确，反应更灵敏，操控性能好，实验效果更好。且电容屏比电阻屏更耐磨损。 7.支持多指触控伸缩放大，简单操作，提高速度和效率。 8.柱平衡功能（样品分离前润柱）支持高速处理，一分钟之内即可，大大缩短纯化分离时间。 ▲9.运行时间单位选择：独家的系统默认柱体积（CV）为单位，也可切换使用时间或者流动相体积为单位。默认的柱体积（CV）为单位可以更好的帮助梯度方法开发，同时在相同样品的放大纯化制备的时候，不需要改变方法，仅需改变色谱柱规格，即可进行放大实验生产。 10.支持DLV干法上样器，可以直接和色谱柱套用，不需要另外购置干法上样套管，提高现有色谱柱的使用效率。 11.流速精度<2%：高精度的独立柱塞泵可保证精度误差不超过2%，保证了多次分离的高效重复性。 12.样品处理量：可处理样品量几毫克mg到几十克g；色谱柱大小范围：5克到2000克可选，可选择一次性柱套或者可重复使用的柱套，支持独立干法上样器。 ▲13.中英文操作系统，简单易用，所有功能集于一个屏幕下，一目了然，几乎无需培训，既可上手操作。 14.支持用户权限管理和审计追踪，多种用户权限管理以及登录密码，每一步的操作操作细节都可以在结果报告里面进行溯源。 ▲15.紫外检测器：可变双波长检测器，两个波长均可做为自动收集波长，也可以设置一个做监测波长，另一个做收集波长；也可以升级全波段扫描。 15.1 检测范围：200-400nm。 15.2检测器：DAD技术，二极管阵列。 15.3可升级全波段扫描，具有先进的全波长（λ-all）检测、在线DAD扫描、梯度预测、基线修正，溶剂峰背景扣除，区间聚焦等功能。 ▲16.收集支架：仪器同时放置和使用3个独立的试管架。 13、16、17、18、25mm试管，120ml和240ml、480ml收集瓶,最大收集体积9.6升。试管架数量：标准配置为3个16*150mm的试管架。 17.使用效率更高，可以同时满足3*2人的实验需求。 可升级最大支持3*2位双排收集支架或者收集床。 18.溶剂监测：自动计算出纯化程序所需的溶剂量，监测溶剂耗用量。必要时通知用户及时补充溶剂，自动漏液报警 19.馏分收集方式:全部收集、UV阈值、时间、体积、手动收集 20.实验结束，可选择自动吹干管路和色谱柱 ▲21.从TLC到梯度纯化：独家双TLC点板信息输入，可更全面而又完整的自动生成样品梯度纯化方法。可根据上样量，选择最佳的色谱柱类型，根据系统提示操作可以直接得到目标样品，节省人力成本。同时采用最新的ACI技术，可以缩短一倍以上的过柱时间。 22.收集器收集馏分，当收集阀移动时，泵配合收集阀，短暂关闭和重新启动，避免样品滴到试管架，或者排到废液瓶 23.支持实时在线编辑，运行中随时更改方法参数，无需暂停。 24.氘灯寿命3000小时以上 25.体积小：长宽高(W x D x H): 335 x 393 x 550 mm，通风橱中最多可同时放置三台仪器。 26.拥有远程数据加密技术，保证数据不泄露。 27.多种可升级方案： 可升级支持远程控制，可以通过手机平板或者电脑实现远程控制 可升级支持多系统数据监测功能，通过公司内部的局域网监控每一台系统的使用情况，使用效率，氘灯衰减，是否有故障报错等等。 可升级RFID试管架识别功能：无需手动选择收集支架类型，系统会自动识别试管架类型，自动改变收集模式和收集量；同时也可避免由于人为的操作使得试管架没有放正而导致漏液的情况发生。 支持ELSD蒸发光散射检测器，满足各种没有紫外信号样品（饱和脂肪族，糖类，天然产物，寡核苷酸，生物碱类，多肽等各类紫外信号微弱的分子）的检测和收集。 .1工作环境温度和湿度:15°C - 32°C (59°F - 90°F)，湿度：20% - 90% .2内置多种检测方法，可以保证一种方法可以满足几乎所有的ELSD蒸发检测 .3可新建多种检测和收集方法，自行设置溶剂和检测温度 .4漂移管检测温度范围：20-100℃ .5可自由改变收集最小检测限 .6内置多种自动化蒸发管路清洗方法，保证ELSD在长期运行后不易产生污染堵塞等情况，便于维护。 .7配置独立的泵送系统，保证精度的送样和检测以及全自动化的清洗和样品稀释和清洗。 .8氮气压力范围： 4 - 10 bar，最大氮气消耗量：1.5 L/min. .9支持最大150mL/min 的高速清洗处理，保证快速检测和管路清洗，最大程度的避免污染。 .10体积较小，可支持紧贴于设备侧面，不占用多余实验室空间 .11拥有超高灵敏度光电二极管 .12系统拥有指示灯状态显示功能，系统在工作，休眠，准备就绪，故障等状态下可通过指示灯的不同颜色显示出来。 .13系统可支持ELSD单独控制操作，激活，清洗，自动化维护等 .14Selekt软件界面可实时显示ELSD蒸发光检测器的状态数据，包括温度，方法，氮气压力，是否就绪等。 .15系统可自行进行空白测试，保证长期使用的稳定性。 | 是 |

三十五、设备名称：雪花制冰机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 效率 | ▲ | （一）设备主要用途： 1. 实验仪器降温 2.埋冰实验等 （二）主要技术参数指标及要求 ▲1. 制冰量 (kg/24h)：≥120；储冰量 (kg)：≥30；耗水量(L/H)：≤3.3；输入功率(w) ≥550 ▲2.压缩机/制冷剂：使用R404A环保冷媒，符合环保要求；箱体外壳：不锈钢；冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 3. 箱体隔热层为无氟发泡，内胆为无氟抑菌型。 4.电子运行控制‌：带有自检功能的外部指示灯显示，可以最快检测运行故障并发出警示。 | 是 |

三十六、设备名称：全自动细胞分析仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 计数 |  | 1.主要为满足用户准确、快速、全自动的细胞计数需要，可以对各类细胞样本捕捉高品质图像并自动识别计算；台盼蓝染色并自动保存图像，无需额外暗室。一体机配置，无需额外电脑。 2.★台式细胞荧光分析仪，可做台盼蓝活率分析、细胞汇合度分析、类器官分析等实验或分析。根据每个单独的细胞种类设定单独的实验程序，无需再选择细胞类型，且设定的实验程序无需删除，可隐藏或再现。 3.★物镜放大倍数：变倍技术，可调节不同的光学放大倍数（5倍、6.6倍及8倍明场），适用于直径不同的细胞系或样本，如CHO、MSC、小球藻及毕赤酵母等样机。 4.设备内存，优于120G 5.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。 6.高清镜头像素≥500万。 7.★对焦方法：随动定焦技术，不需要手动调焦或自动对焦，避免人为误差。 8.细胞参数 细胞直径：不低于1-180μm； 细胞浓度：不低于1×104-3×107个/mL，可测量传代细胞、酿酒酵母等多种样本。 9.★载物台：软件操控载物台全自动取样，每个样本可至少测量三个独立视野；可自主设置单个样品采集的独立视野数量，可设置1-5个采集视野，结果分别为1-5个视野的平均值。 10.★耗材：样品槽：不低于20ul，计数板通量：不低于5个样品/板；可兼容重复用血球计数板（可赠送一片）；另外，可同时兼容10cm培养皿、T25培养瓶等。 11.明场计数功能：细胞总浓度、碎片率、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞总数、活细胞数、死细胞数、细胞存活率检测（台盼蓝染色法）。 12.模式识别功能：细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值。 13.★其它应用功能 类器官计数及分析：可得到类器官总数、平均面积、平均直径、平均中心透光率等结果 细胞汇合度分析：可得到细胞汇合度及贴壁率结果 14.生产工厂需具有质量管理体系认证证书 | 是 |

三十七、设备名称：纳米粒度及电位分析仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 测量 | ▲ | ★1、粒径检测范围0.3 nm – 15 μm； 2、样品量3μL - 1 mL； 3、检测角度173°+ 12°；Zeta电位测试角度12°； 4、电泳迁移率范围≥±20 μ.cm/V.s；电导率范围：≥260 mS/cm； 5、Zeta电位测试样品量0.75 mL – 1.0 mL； ★6、分子量测试范围342 Da – 2 x 107 Da ； ▲7、粘度测试范围0.01 cp – 100 cp； ▲8、折光率测试范围1.3 - 1.6； ▲9、温控范围-15°C - 110°C +/- 0.1°C； 10、冷凝控制：干燥空气或者氮气； 11、标准激光光源50 mW固体激光器，波长：671 nm； 12、相关器最多通道数：≥4000，1011动态线性范围； 13、光强控制0.0001% - 100%，手动或者自动； 14、电源适配器，100 - 240V，50/60Hz，4.0A。 | 是 |

三十八、设备名称：酸度计

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 测量 |  | 仪器级别:0.01级 mV范围:(≤-2000.0～≥2000.0)mV 最小分辨率:≤0.1 mV 电子单元示值误差:±0.1%或±0.3 mV pH范围:(-2.00～20.00)pH 最小分辨率:0.01pH 电子单元示值误差:±0.01pH 温度范围:(-5.0～110.0)℃/(23.0-230.0)F 最小分辨率:0.1℃/0.1°F 电子单元示值误差:±0.2℃ 电源:电源适配器(输入：AC100~240V,输出：DC9V) |  |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物/服务期/工期 | ▲ | 1.交货时间：合同签订后 30 个工作日内，全套设备及其相关配套设备、耗材、软件，应全部到位至采购人指定地点并进行安装、调试、人员培训； |
| 2 | 质保期 | ★ | 综合验收合格后 3 年 |
| 3 | 服务标准/售后服务要求 |  | 1设备为全新设备，使用说明书及零、部件装箱清单、产品合格证置于产品包装箱内，质保期内出现的质量问题，负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担，质保期后，终身维修维护，如需更换零件，只收取更换零件的成本费用。 2保修服务内容包括：排除设备运行故障，更换有质量，制造缺陷的部件或非人为原因损坏的部件，恢复设备功能到安装交验时的状态等。 3服务响应：提供全方位7X24小时的技术支持和服务。故障问题解决后 24 小时内，向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、 问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。 4质保期内，如货物经供应商 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准， 视作未能按时交货，采购人有权要求更换全新货物或退货并追究违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商负责修复，但费用由采购人负担。质保期外的质量问题，列明维修费用清单并载明费用。 5维修及技术咨询应答时间：接到通知后 4 小时内响应到场，48 小时内到达现场，24小时内完成维修，72小时内完成零部件更换，并由供应商承担修理调换的费用。 |
| 4 | 包装运输 |  | 由供货商提供符合相关要求的包装及运输 |
| 5 | 培训要求 |  | 安装及培训：工程师现场进行安装指导，协助验收，保证机器正常运作，并对采购方人员进行现场使用操作和简单日常维护培训。 |
| 6 | 验收标准 |  | 符合国家法律法规及行业合格标准且设备调试完成后试运行15日无问题。按招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。 |
| 7 | 货物/服务/建设地点 |  | 成都中医药大学温江校区 |
| 8 | 保险 |  | 无 |
| 9 | 其他 |  | 无 |

五、落实政府采购相关政策情况

☑非专门面向中小企业采购项目

☑货物  □工程  □服务（所属行业）